ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

„Laboratorní UV-VIS-NIR spektrometr s příslušenstvím“

v rámci projektu OPVK „Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT“, reg.č. CZ.1.07/2.3.00/20.0092

Tato veřejná zakázka není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel tudíž nepostupuje ani podle ustanovení § 26, bod 5, věta druhá, zákona; zadavatel odkazy na zákon uvádí z důvodu, že používá instituty zavedené zákonem.

Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů. Obsahuje podmínky zadavatele, jejichž splnění v nabídkách uchazečů bude posuzováno; nesplnění zadávacích podmínek vede k vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

- Obsah zadávací dokumentace:

- Údaje o zadavateli

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

- Lhůta a místo pro podání nabídek

- Kontaktní osoby pro příjem nabídek

- Požadavky na prokázání kvalifikace

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Hodnotící kritéria

- Obchodní podmínky

- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

- Přílohy zadávací dokumentace

- Identifikační údaje veřejného zadavatele

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta biomedicínského inženýrství

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

zastoupená doc. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D.; děkanem

IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700

Kontaktní osoby:

Ing. Dalibor Pánek, Ph.D., tel. 224 359 898,e-mail: dalibor.panek@fbmi.cvut.cz

Ing. Roman Potůček, tel. 224 359 958, e-mail: potucek@fbmi.cvut.cz;

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoupaprskového laboratorního UV-VIS-NIR spektrofotometru s dvojitým monochromátorem, extrémně nízkým pozadím rozptýleného světla a s velkým spektrálním a dynamickým rozsahem. Přístroj musí být vybaven minimálně dvěma detektory (PMT, PbS). Příslušenství přístroje musí umožňovat navázání spektrofotometru optickými vlákny do externí vakuové vzorkové komory. Součástí dodávky musí být PC s předinstalovaným softwarem pro ovládání spektrofotometru.

Spektrofotometr musí splňovat následující minimální požadavky:

- spektrální rozsah 185 až 3300 nm

- dynamický rozsah ±6 Abs v celém spektrálním rozsahu

- nastavitelná šířka pásma (štěrbin)

- rozptýlené světlo (stray light) na úrovni menší než 0.00008 %T (220 nm, NaCl), 0.00005 %T  (340 nm, NaNO3), 0.0005 %T (1 420 nm, H2O) a 0.005 %T (2 365 nm, CHCl3), měřeno dle standardu ASTM E387-04(2009)

Minimální příslušenství přístroje musí zahrnovat:

- držák pro pravoúhlé absorpční kyvety s optickou dráhou 100 mm

- držák pro standardní pravoúhlé absorpční kyvety s optickou dráhou 10 mm umožňující regulaci teploty vzorku termoelektrickým (Peltierovým) článkem

- držák na tenké optické prvky pro měření transmise

- zařízení s integrační koulí na měření difúzní reflektance pevných vzorků v UV/VIS/NIR oblasti

- vstup a výstup (adaptér) pro optická vlákna umožňující měření v externí vzorkové komoře

- optická vlákna pro propojení spektrofotometru s vakuovou komorou, délka minimálně 2 m

- optická vlákna pro vedení svazku uvnitř vakuové komory, zakončené konektorem SMA 905, délka minimálně 1 m

- průchodku do vysokého vakua (<10-6 mbar) pro optická vlákna, umožňující připojení k přírubě ISO-K, DN 100 (viz návrh průchodky na obrázku 1). Kromě nezbytného počtu konektorů pro optická vlákna musí být tato průchodka vybavena 37-pinovým D-sub konektorem (např. XAVAC 37M/FG.0, Positronic Industries, Inc.)

Navázání spektrofotometru optickými vlákny do vakuové komory musí umožňovat měření ve spektrálním rozsahu minimálně 250 až 2000 nm. Použití více typů optických vláken pro pokrytí požadované spektrální oblasti je přípustné.

Obrázek 1: Návrh průchodky pro navázání spektrofotometru do vakuové komory. Uvedené komponenty slouží pouze jako příklad.

Předmět plnění zahrnuje dodávku spektrofotometru na místo určení, pojištění, návody a manuály v českém nebo anglickém jazyce (včetně specifikace podmínek na provoz a údržbu), montáž, instalaci a zaškolení obsluhy v místě plnění a zajištění záručního servisu vlastním nebo smluvně zajištěným servisním střediskem na území ČR.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřekročí:                1 222 500,- Kč bez DPH

(1 467 000,- Kč včetně DPH)

Výše uvedená předpokládaná hodnota představuje finanční prostředky, kterými zadavatel disponuje pro tuto veřejnou zakázku.

2.2. Další požadavky zadavatele:

- Ke spektrofotometru a příslušenství bude dodána kompletní dokumentace v písemné i elektronické formě. Manuály mohou být v českém nebo anglickém jazyce.

- V ceně předmětu plnění musí být zahrnuto proškolení obsluhy v místě plnění.

- Uchazeč není oprávněn požadavky zadavatele podmiňovat dalšími podmínkami.

2.3. Záruční a servisní podmínky na plnění veřejné zakázky

2.3.1. Záruční podmínky:

Zadavatel požaduje na předmět plnění poskytnutí minimální záruční doby v délce 24 měsíců.

Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí předmětu plnění na základě předávacího protokolu.

Dále jsou záruční podmínky uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, tj. Kupní smlouva.

2.3.2. Servisní podmínky pro záruční a pozáruční servis:

Servisní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, tj. Kupní smlouva.

Zadavatel požaduje zajištění servisu uchazečem (vlastním nebo smluvně zajištěným pracovištěm) na území ČR. Dodavatel uvede seznam (přehled adres) servisních středisek a kontaktů.

- Nesplnění kteréhokoliv z požadavků  bodu 2. této zadávací dokumentace bude důvodem k vyloučení uchazeče.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky: leden 2012

Zadavatel požaduje plnění předmětu veřejné zakázky do 90 kalendářních dnů od data uzavření smlouvy (tj. podpisu smlouvy oběma smluvními stranami).

Místo plnění veřejné zakázky: 	Fakulta biomedicínského inženýrství

nám. Sítná 3105

272 01 Kladno

- Lhůta a místo pro podání nabídek

4.1. Ukončení lhůty pro podání nabídek:  31. 10. 2011 v 12:00 hod.

Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového řízení vyřazeny a nebudou otevírány.

4.2. Místo podání nabídek:

Nabídky se podávají doporučeně poštou na adrese zadavatele: Fakulta biomedicínského inženýrství, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno nebo osobně v pracovní dny od 8:00 hod. do 15:00 hod., poslední den od 8:00 hod. do 12:00 hod. (místnost č. B611, děkanát FBMI ČVUT, 6. patro) po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou uvedenou v čl. 5 této zadávací dokumentace.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zadavatelem.

- Kontaktní osoby pro příjem nabídek

Ing. Roman potůček, tel. 224 359 958, e-mail: potucek@fbmi.cvut.cz;

Kateřina Picková, tel. 224 359 898, e-mail: pickova@fbmi.cvut.cz

Helena Fujanová, tel. 224 358 419, e-mail: fujanova@fbmi.cvut.cz

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

6.1. Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů takto:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

6.2. Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů takto:

1.	splnění prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán.

2.	splnění prokáže dodavatel předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady budou předloženy v prosté kopii.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní.

Vybraný uchazeč předloží doklady v originále nebo úředně ověřené kopii před uzavřením smlouvy.

6.3. Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů takto:

Splnění prokáže dodavatel předložením seznamu minimálně 2 významných dodávek přístrojů obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, každou v minimální výši 500 000,- Kč včetně DPH, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a s uvedením názvu objednatele a kontaktů na objednatele.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za veškeré plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. Cena bude uvedena v korunách českých.

Nabídková cena je stanovena jako maximální (nejvýše přípustná) a zahrnuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění veřejné zakázky (např. doprava včetně pojištění, montáž, instalace a zaškolení obsluhy atd.).

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v Krycím listu nabídky, v požadovaném členění dle tabulky v příloze č. 1, a to na 2 desetinná místa.

Uchazeč dále uvede nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy.

Uchazeč není oprávněn podmiňovat nabídkovou cenu další podmínkou.

7.1. Doklady prokazující nabídkovou cenu:

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- vyplněním „Krycího listu nabídky“ (příloha č. 1).

7.2. Podmínky, při nichž lze překročit výši nabídkové ceny:

Cenu je možné překročit pouze v případě, že dojde ke změně daňových předpisů týkajících se DPH.

- Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

- 8.1. Základní kritérium a dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky:

- Zadavatel zvolil základní kritérium pro hodnocení nabídek ekonomickou výhodnost nabídky.

- Nabídky bude zadavatel hodnotit podle následujících dílčích kritérií, pro která stanovil váhu takto:

- 1. kritérium: výše nabídkové ceny					75 %

- 2. kritérium: délka záruční doby 					10 %

- 3. kritérium: použití InGaAs detektoru				15 %

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou v sestupném pořadí. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

8.2. Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií:

Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky:

1. kritérium:

Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny včetně DPH v Kč uvedenou v nabídkách uchazečů. Výše nabídkové ceny dodávky včetně DPH v Kč bude zapsána v „Krycím listě nabídky“.

Pro 1. kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, vzniklou násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

nejnižší hodnota

-------------------------  x 100 (bodů)

hodnocená hodnota

Celkový počet bodů v rámci 1. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů krát váha vyjádřená v procentech.

2. kritérium:

Zadavatel bude hodnotit délku záruky v měsících. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

hodnota hodnocené nabídky (např. 24 měsíců) / nejvýhodnější nabídka, tzn. nejvyšší hodnota * váha vyjádřená v procentech.

3. kritérium

Zadavatel bude hodnotit, zda je v nabízeném přístroji použit třetí detektor (InGaAs) pro zvýšení citlivosti v NIR oblasti. Pokud hodnocený přístroj není vybaven třemi detektory, bude hodnocené nabídce přiřazeno 0 bodů. Pokud je hodnocený přístroj vybaven třemi detektory, bude hodnocené nabídce přiřazeno 100 bodů*váha vyjádřená v procentech.

8.3. Výsledek hodnocení

Součet vážených bodů za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení, jako nejvýhodnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

- Obchodní podmínky

Nedílnou součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy v  příloze č. 3 této zadávací dokumentace. V tomto návrhu jsou vymezeny obchodní, platební a další podmínky požadované zadavatelem v rámci této veřejné zakázky.

V uvedeném návrhu doplní uchazeč chybějící údaje a doplněný návrh, podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat, vloží do nabídky. Uchazeč není oprávněn smlouvu měnit a upravovat. Nesplnění této podmínky posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče z výběrového řízení. V případě, že návrh smlouvy (podmínky uvedené ve smlouvě) nebude odpovídat nabídce uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení uchazeče.

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele uvedené v  této zadávací dokumentaci.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby. Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinný. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude z výběrového řízení vyloučena pro nesplnění podmínek zadání.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví návrhu smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby.

Návrh smlouvy bude na hlavičkovém papíru s logotypem dle pravidel publicity Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - v souladu s návrhem smlouvy v příloze č. 3.

9.1. Platební podmínky:

Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace – Kupní smlouva.

- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádosti o dodatečné informace je uchazeč povinen doručit na níže uvedené adresy v písemné formě (e-mailem).

Adresa pro doručení žádosti o dodatečné informace:

Kontaktní osoby:

Ing. Roman potůček, tel. 224 359 958, e-mail: potucek@fbmi.cvut.cz

Ing. Dalibor Pánek, Pd.D. tel. 224 359 898, e-mail: dalibor.panek@fbmi.cvut.cz

Odpovědi na dodatečné dotazy včetně přesného znění žádosti budou zaslány všem osloveným dodavatelům a rovněž zveřejněny stejným způsobem jako výzva k podání nabídky.

Dodatečné informace odešle zadavatel do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

11.1. Podání nabídky – označení obálky:

Nabídka se podává v českém jazyce, v písemné formě a v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky „Laboratorní UV-VIS-NIR spektrometr s příslušenstvím“ a nápisem NEOTEVÍRAT a s uvedením zpáteční adresy uchazeče.

11.2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku.

Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v 1 vyhotovení, zadavatel uvítá předložení 1 kopie. Originál nabídky bude obsahovat všechny požadované dokumenty v originálním vyhotovení, případně v kopii (podle podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci). Případná kopie nabídky může být prostou kopií, nemusí obsahovat originály dokumentů ani úředně ověřené kopie. V případě rozporu mezi originálem a kopií nabídky je rozhodný originál nabídky.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupně a obě vyhotovení nabídky budou zabezpečena proti neoprávněné manipulaci (proti možnosti vyjmutí jednotlivých listů).

11.3. Členění nabídky:

Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky:

- Krycí list nabídky

- Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů

- Návrh smlouvy

- Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

- Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o dodatečné  informace nebo        z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem známým uchazečům o veřejnou zakázku a rovněž ji zveřejní stejným způsobem jako výzvu a zadávací dokumentaci.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy.

- Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny.

- Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce.

- Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení z účasti ve výběrovém řízení.

- Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 – Kupní smlouva

V Kladně dne 16. 9. 2011

_______________________________

doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

děkan