# Detailní specifikace předmětu plnění VZ – část 6

Název skupiny zařízení:	Dovybavení laboratoře akustických signálů II

Předpokládaná hodnota dodávky bez DPH:	49 000 Kč

Technický popis:

Ruční zvukoměr a ruční generátor zvukových signálů. Podrobná specifikace jednotlivých položek je uvedena dále.

Technické specifikace:

Níže uvedené vlastnosti jsou definované jako minimální a je uvedeno, kterým směrem či v jakém intervalu se může parametr pohybovat, aby byl považován za splněný. Pro přehledné srovnávání nabídek musí být nabízená zařízení a jejich technické specifikace řazeny a číslovány ve stejném pořadí tak, jako jsou uvedeny ve výběrovém řízení.

1 ks Ruční zvukoměr (pol. č. 1)

s následujícími technickými parametry:

- Symetrický XLR vstup s impedancí >= 40 kΩ, nesymetrický RCA vstup s impedancí >= 20 kΩ.

- Vestavěný kondenzátorový mikrofon.

- Monitorový výstup na sluchátka.

- USB připojení k počítači pro dálkové nastavení přístroje a management souborů.

- Napájení z baterií a síťového adaptéru nebo po USB.

- Logování naměřených dat.

- Grafický displej s podsvícením.

- Měření hladiny akustického tlaku:

  - Leq, krátkodobá Leq, Lmin, Lmax podle IEC 61672, DIN15905-5, SLV 2007,

  - časovač pro opakovaná měření,

  - Kmitočtové váhování: váhový filtr A, C, X-Curve-1, RLB,

  - časové váhování: rychlé a pomalé,

  - kmitočtové rozlišení: 1/3 oktávové, oktávové, širokopásmové,

  - kmitočtový rozsah min 10 Hz až 20 kHz,

  - pásmové filtry splňující IEC 61260 třída 0, ANSI S1.11-2004 třída 0.

- FFT analýza:

  - kmitočtový rozsah min 20 Hz až 20 kHz,

  - nejvyšší rozlišení kmitočtu ≤ 1 Hz.

- Měření doby dozvuku RT60:

  - oktávová pásma,

  - měření Schroederovou metodou podle ISO3382,

  - podporované testovací signály: impulsní zdroj nebo přerušovaný růžový šum.

- Dopravní zpoždění mezi elektrickou referencí a akustickým signálem:

  - rozlišení ≤ 0,1 s,

  - rozsah až min. 1 s,

  - testovací signál generovaný z CD.

- Polarita reproduktorů a linkových signálů:

  - měření až do min. 10 dB poměru signálu k šumu,

  - testovací signál generovaný z CD.

- Audio analýza:

  - filtry: váhový filtr A, C, horní propust 400 Hz a 19 kHz,

  - měření RMS: v jednotkách  dBu, dBV, VRMS, přesnost < ± 0,5 % na 1 kHz, zvlnění kmitočtové charakteristiky max. ± 0.1 dB v pásmu 20 Hz až 20 kHz,

  - měření kmitočtu: rozsah 10 Hz až 20 kHz, přesnost < ± 0,1 %,

  - měření THD+N: šířka pásma 10 Hz až 20 kHz, zbytkové THD+N < -74 dB.

- Měřicí mikrofon:

  - všesměrový polarizovaný kondenzátorový mikrofon do volného pole,

  - kmitočtový rozsah a zvlnění kmitočtové charakteristiky: třída 2 podle IEC61672-1.

- Součástí dodávky bude certifikát o kalibraci přístroje a pouzdro.

1 ks Ruční generátor zvukových signálů (pol. č. 2)

s následujícími technickými parametry:

- Napájení z baterií a síťového zdroje.

- USB připojení k počítači, software pro dálkové ovládání přístroje a management souborů, možnost update firmware.

- Možnost importu libovolných průběhů signálu ze zvukových souborů.

- Interní paměť FLASH pro ukládání konfigurací a zvukových souborů min. 512 MByte.

- Výstup symetrický XLR, nesymetrický RCA, odolný vůči fantomovému napájení.

- Průběhy generovaného signálu: sinusový, signál pro test polarity, signál pro test zpoždění, bílý šum (crest faktor cca 3), růžový šum (crest faktor cca 4,5), libovolný importovaný zvukový soubor.

- Kmitočtový rozsah 10 Hz až 20 kHz (± 0,2 dB).

- Přesnost nastavení kmitočtu 0,01%.

- Nastavení výstupní úrovně signálu v dBu, dBV, V, dBFS a %, krok 0,1.

- Rozsah výstupní úrovně signálu - 80 dBu až min. + 8 dBu.

- THD+N v pásmu 22 Hz až 22 kHz při maximálním výstupním napětí typicky -96 dB (0.0016 %).

- Výstupní impedance 12,5 Ω (symetricky).

- Generování krokově přelaďovaného signálu:

  - rozsah přelaďování volně volitelný v pásmu 10 Hz až 20 kHz,

  - krok 1, 1/3, 1/6, 1/12 oktávy,

  - rychlost přelaďování od 0,5 do min. 5 sekund.

- Generování spojitě přelaďovaného signálu:

  - rozsah přelaďování volně volitelný v pásmu 10 Hz až 20 kHz,

  - lineární a logaritmické přelaďování,

  - rychlost přelaďování od 1 do min. 99 sekund.

- Měření absolutní hodnoty impedance:

  - rozsah měření 4 Ω až 50 kΩ symetricky, 2 Ω - 25 k Ω nesymetricky,

  - kmitočtový rozsah měření 30 Hz až 10 kHz,

  - úroveň měřicího signálu -20 až +18 dBu,

  - přesnost měření ≤ ± 10% nebo ≤ ± 2 Ω.

- Výpočet výkonu:

  - referenční napětí 25 V, 35 V, 50 V, 70,7 V, 100 V, 140 V, 200 V.

- Měření fantomového napájení:

  - rozsah měření 0 – min 50 V,

  - přesnost měření ≤ ± 3% nebo ≤ ± 0.5 V,

- Podsvícený displej, funkce automatického vypnutí při nečinnosti (napájení z baterií).

- Součástí dodávky bude certifikát o kalibraci přístroje, síťový adapter a pouzdro.

Nabídka musí obsahovat jednoznačné stanovisko postupně ke všem výše uvedeným bodům technické specifikace poptávaných zařízení a to ve stejném pořadí. Ze stanoviska musí jednoznačně vyplývat, zda nabízené zařízení splňuje, eventuelně překračuje požadované parametry, popř. jakým způsobem zabezpečuje nabízené zařízení požadované funkce.

Po stanovisku k minimálním technickým požadavkům mohou být ke každému zařízení uvedeny další důležité parametry, příp. popis rozšiřujících částí a příslušenství nabízeného zařízení.