# Detailní specifikace předmětu plnění VZ – část 2

Název skupiny zařízení:	Přístrojové vybavení pro laboratoře oboru TLI

Předpokládaná hodnota dodávky bez DPH:	363 000 Kč

Technický popis:

Generátory signálů, osciloskopy, stejnosměrné napájecí zdroje, pájecí stanice, JTAG USB modulátor. Podrobná specifikace jednotlivých položek je uvedena dále.

Technické specifikace:

Níže uvedené vlastnosti jsou definované jako minimální a je uvedeno, kterým směrem či v jakém intervalu se může parametr pohybovat, aby byl považován za splněný. Pro přehledné srovnávání nabídek musí být nabízená zařízení a jejich technické specifikace řazeny a číslovány ve stejném pořadí tak, jako jsou uvedeny ve výběrovém řízení.

3 ks funkční generátor signálů do 30 MHz (pol. č. 1)

s následujícími technickými parametry:

- Parametry generovaných signálů:

  - Parametry harmonického signálu:

    - minimální rozsah kmitočtů: 10 µHz až 30 MHz

    - kmitočtové rozlišení: max. 10 µHz

    - harmonické zkreslení: pro rozsah do 1 MHz max. 50 dBc
pro rozsah nad 1 MHz max. 35 dBc

  - Parametry obdélníkového signálu:

    - minimální rozsah kmitočtů: 10 µHz až 30 MHz

    - kmitočtové rozlišení: max. 10 µHz

    - délka hrany: pro obdélníkový signál max. 10 ns, pro impulsy max. 1 µs

    - minimální rozsah střídy: 0,05 % až 99,95 %

    - jitter: max. 60 ps

    - další tvary impulsu: Gaussův impuls, sinc

  - Parametry trojúhelníkového signálu:

    - minimální rozsah kmitočtů: 10 µHz až 200 kHz

    - kmitočtové rozlišení: max. 10 µHz

    - symetrie trojúhelníkového signálu: 0,0 % až 100,0 %

    - nelinearita v rozsahu 5% až 95 % amplitudy: max. 0,05 %

  - Parametry šumového signálu:

    - minimální kmitočtový rozsah: 1 mHz až 30 MHz

    - perioda opakování: min. 50 let

  - Parametry pseudonáhodné binární posloupnosti:

    - minimální rozsah bitové rychlosti: 1 mbps až 50 Mbps

    - rozlišení bitové rychlosti: max. 1 mbps

    - maximální délka pseudonáhodné posloupnosti: min. 2 097 152

    - délka hrany: max. 1 us

  - Parametry definovatelného signálu:

    - maximální délka definovatelného signálu: min. 1 MSa

    - minimální rozsah rychlosti vzorkování: 10 µSa/s až 250 MSa/s

    - bitové rozlišení: min. 16 bitů

    - šířka pásma: min. 30 MHz,

    - jitter: max. 60 ps

- Parametry výstupu:

  - počet kanálů: min. 1

  - impedance výstupu: 50 Ω

  - minimální rozsah napětí: 1 mVpp až 10 Vpp

  - přesnost: ±1 % z nastavené hodnoty ±1 mVpp na kmitočtu 1 kHz

  - stejnosměrný offset: až ±5 V

- Parametry modulací:

  - nosný signál: harmonický, obdélníkový, trojúhelníkový

  - modulační signál: harmonický, obdélníkový, trojúhelníkový, pseudonáhodná binární posloupnost, definovatelný

  - vstup externího modulačního signálu: vstupní impedance 5 kΩ,
napěťový rozsah až ±5V, kmitočtový rozsah 0 Hz až 100 kHz

  - hloubka modulace u AM signálu: 0% až 120%

  - volitelné potlačení nosné u AM signálu

  - kmitočtový zdvih u FM signálu: max. 1 µHz až min. 10 MHz

  - změna fáze u PM signálu: 0° až 360°

  - změna fáze u BPSK signálu: 0° až 360°

  - minimální rozsah modulační rychlosti u klíčovaných signálů: 1 Bd až 1 MBd

- Parametry signálu s rozmítaným kmitočtem:

  - typ rozmítání: lineární nebo logaritmické

  - minimální rozsah doby rozmítání: 1 ms až 500 s

- Možnosti synchronizace:

  - externí synchronizace: vstup a výstup

  - rozsah napětí: min. 1,5 Vpp

  - rozsah kmitočtu: min. 1 MHz

  - minimální šířka spouštěcího impulsu: max. 100 ns

- Komunikační rozhraní pro připojení k PC:

  - rozhraní USB: USB 2.0

  - rozhraní Ethernet: 10/100 Base-T

  - software pro základní ovládání z počítače přes uvedená rozhraní

2 ks dvoukanálový osciloskop, šířka pásma 100 MHz (pol. č. 2)

s následujícími technickými parametry:

- 2 analogové kanály

- Šířka pásma: min. 100 MHz

- Vzorkovací frekvence: min. 1GSa/s na kanál pro všechny kanály

- Záznamová paměť: min. 100k bodů

- Barevný displej s úhlopříčkou min. 8,5 palců s rozlišením min. 800x480 bodů a min. s 64 úrovněmi intenzity

- Rychlost obnovy signálu: až 50 000 stop/s

- Vertikální rozlišení: min. 8 bitů

- Vertikální rozsahy: max. 2 mV/dílek až min. 5V/dílek

- Vstupní impedance: 1 megaohm

- Možnost použití kurzorů

- Automatické měření napěťových a časových parametrů průběhů

- USB komunikační rozhraní

- Pasivní sonda 10:1 pro každý kanál

8 ks dvojitý stejnosměrný napájecí zdroj (pol. č. 3)

s následujícími technickými parametry:

- Stejnosměrný stabilizovaný zdroj se dvěma plovoucími výstupy

- Dva výstupy s nezávisle regulovatelným napětím 0 V až min. 25 V, max. 50 V

- Proudová zatížitelnost každého výstupu 0 A až min. 1 A, max. 4 A, ochrana proti přetížení

- Displej indikující nastavené napětí a dodávaný proud, indikace přetížení

- Zvlnění a šum v pásmu od 20 Hz do 20 MHz: napětí max. 2 mV špička – špička

- Max. šířka čelního panelu: 220 mm (z důvodu umístění v laboratorním pracovišti)

1 ks funkční generátor signálů do 10 MHz (pol. č. 4)

s následujícími technickými parametry:

- Parametry generovaných signálů:

  - Parametry harmonického signálu:

    - minimální rozsah kmitočtů: 1 mHz až 10 MHz

    - kmitočtové rozlišení: max. 1 mHz

    - harmonické zkreslení: pro rozsah do 1 MHz max. 45 dBc
pro rozsah nad 1 MHz max. 30 dBc

  - Parametry obdélníkového signálu:

    - minimální rozsah kmitočtů: 1 mHz až 10 MHz

    - kmitočtové rozlišení: max. 1 mHz

    - délka hrany: pro obdélníkový signál max. 20 ns

    - minimální rozsah střídy: 20 % až  80 % pro frekvence do 5 MHz

  - Parametry trojúhelníkového signálu:

    - minimální rozsah kmitočtů: 1 mHz až 100 kHz

    - kmitočtové rozlišení: max. 1 mHz

    - symetrie trojúhelníkového signálu: 0,0 % až 100,0 %

- Parametry výstupu:

  - počet kanálů: min. 1

  - impedance výstupu: 50 Ω

  - minimální rozsah napětí: 10 mVpp až 10 Vpp při zátěži 50 Ω

  - přesnost: ±2 % z nastavené hodnoty ±1 mVpp na kmitočtu 1 kHz

  - stejnosměrný offset: až ±5 V při zátěži 50 Ω

- Možnost AM, FM, PWM modulace

- Burst mód

- Parametry signálu s rozmítaným kmitočtem:

  - typ rozmítání: lineární nebo logaritmické

  - minimální rozsah doby rozmítání: 1 ms až 500 s

- Komunikační rozhraní pro připojení k PC:

  - USB 2.0

  - Ethernet: 10/100

  - GPIB

1 ks čtyřkanálový osciloskop, šířka pásma 60 MHz (pol. č. 5)

s následujícími technickými parametry:

- 4 analogové kanály

- Šířka pásma: min. 60 MHz

- Vzorkovací frekvence: min. 1GSa/s na kanál pro všechny kanály

- Záznamová paměť: min. 10k bodů

- Barevný displej s úhlopříčkou min. 5,7 palců s rozlišením min. 320x240 bodů

- Vertikální rozlišení: min. 8 bitů

- Vertikální rozsahy: max. 2 mV/dílek až min. 5V/dílek

- Vstupní impedance: 1 megaohm

- Přetížitelnost vstupů: min. 400Vpk

- Automatické měření napěťových a časových parametrů průběhů

- Komunikační rozhraní: LAN, 2x USB

- Pasivní sonda 10:1, 1:1, přepínatelná pro každý kanál

1 ks pájecí stanice (pol. č. 6)

s následujícími technickými parametry:

- Nahřátí hrotu z pokojové teploty na 350°C za max. 10 s, z režimu Stand-by za max. 5 s

- Výkon: min. 80 W

- Displej zobrazující nastavenou a aktuální teplotu

- Odkládací stojan s houbičkou či drátěnkou pro páječku

- Funkce StandBy při níž se sníží teplota hrotu pro prodloužení životnosti hrotu a topného elementu

- Možnost výměny pájecího hrotu

- Součástí dodávky je 10 ks náhradních hrotů pro tuto pájecí stanici, s kulatou špičkou o průměru 0,5 – 0,7 mm

2ks emulátor JTAG (pol. č. 7)

s následujícími technickými parametry:

- Podporované procesory: Texas Instruments řady C2xxx, C54xx, C55xx, C67xx, C64xx, TMS470 ARM, OMAP, DaVinci

- Rozhraní pro připojení k počítači: USB 2.0

- Konektory pro připojení k testovanému systému (možné použít redukce): 14CTI, 20CTI

- Napájecí napětí pro JTAG: +1,8 V, +3,3 V a +5 V

- Podpora adaptivního časování (Adaptive JTAG Clocking)

- Podpora speciálních pinů: Emulation Boot Modes, Target Voltage Reference (TVRef)

- Maximální rychlost hodinového signálu TCK: min. 10 MHz

- Kompatibilní s vývojovým prostředím Texas Instruments Code Composer Studio 3.1 nebo vyšší

- Kompatibilní s programem Spectrum Digital’s Flash Utility

- Kompatibilní s operačními systémy Windows XP nebo vyšší a GNU/Linux

Nabídka musí obsahovat jednoznačné stanovisko postupně ke všem výše uvedeným bodům technické specifikace poptávaných zařízení a to ve stejném pořadí. Ze stanoviska musí jednoznačně vyplývat, zda nabízené zařízení splňuje, eventuelně překračuje požadované parametry, popř. jakým způsobem zabezpečuje nabízené zařízení požadované funkce.

Po stanovisku k minimálním technickým požadavkům mohou být ke každému zařízení uvedeny další důležité parametry, příp. popis rozšiřujících částí a příslušenství nabízeného zařízení.