Doplňující informace k zakázce

10. 10. 2011

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

| Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) | C/11/460 |
| --- | --- |
| Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/2.3.00/20.0092 |
| Název projektu: | Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT |
| Název zakázky: | Laboratorní UV-VIS-NIR spektrometr s příslušenstvím |
| Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : | Veřejná zakázka na dodávky - zakázka malého rozsahu Předmět zakázky: Laboratorní UV-VIS-NIR spektrometr s příslušenstvím |
| Datum vyhlášení zakázky: | 26. 9. 2011 |
| Název/ obchodní firma zadavatele: | České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství |
| Sídlo zadavatele: | Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno |
| IČ zadavatele: | 68407700 |
| DIČ zadavatele: | CZ68407700 |
| Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): | Ing. Dalibor Pánek, Ph.D. +420 224 359 898 +420 224 359 945 dalibor.panek@fbmi.cvut.cz Ing. Roman Potůček +420 224 359 958 potucek@fbmi.cvut.cz |
| Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) | Počátek lhůty pro podání nabídek: 26. 9. 2011 Konec lhůty pro podání nabídek: 31. 10. 2011 v 12:00 hod. |
| Dotazy a odpovědi (doplňující informace): | Otázka č.1) V zadávací dokumentaci uvádíte spojení spektrometru s externí vakuovou komorou pomocí optických kabelu, které jsou zakončeny SMA 905. Není mi zcela jasný bod h) připojení k přírubě ISO-K, DN 100 a následně 37-pin D-sub konekce. Tím je myšleno další ovládání uvnitř vakuove komory a ev. jine spojeni s SMA905 - elektrické ovládání, další detektor – nebo jen alternativa k SMA905 a možnost spojení s komorou přes přírubu, aby těsnila? Odpověď k otázce č.1) K navázání spektrometru do vakuové komory potřebujeme minimálně 2 optické průchodky - jednu pro navedení světla dovnitř vakua a druhou ven. V případě, že by bylo nutné pro pokrytí požadovaného rozsahu vlnových délek (250 - 2000 nm) použít dva typy optické průchodky, pak jsou to dohromady 4 průchodky. Optické průchodky mají být realizovány tak, aby na ně šly připojit multimódové optické kabely zakončené standardním SMA905 konektorem. Dále potřebujeme, aby na stejné přírubě byl umístěn 37-pinový D-sub konektor pro ovládaní posuvu, dalších detektorů umístěných ve vakuu, apod. Pro upřesněni, konektory SMA905 které požadujeme v zadávací dokumentaci, mají být optické konektory, nikoli elektrické. Tato průchodka pro optické a elektrické signály lze realizovat například úpravou vakuové záslepky na přírubu ISO-K, DN 100, s využitím komerčně dostupných komponent jako jsou například VFT-600-SR (Ocean Optics) a 37M/FG.0 (XAVAC). Návrh průchodky, který je uveden v zadávací dokumentaci je pouze orientační, včetně použitých komponent a jejich rozmístěni. |

V Kladně dne 10. 10. 2011

_______________________________

doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

děkan