Příloha č. 3

| Technická specifikace dodávky |  |
| --- | --- |
| Název přístroje | Kombinovaný měřicí přístroj DSC + TGA |
| Základní charakteristika | Funkce přístroje: Jedná se o přístroj nebo sestavu přístrojů ovládaných jednou kontrolní jednotkou (počítačem). Přístroj slouží k: 1. TGA, tj. měření změn hmotnosti materiálu (v rozsahu parametrů vhodném zejména pro polymerní a kompozitní materiály), který je podroben teplotním změnám (neizotermální) nebo za konstantní teploty (izotermální), oboje za různých podmínek průtoku plynů. 2. DSC, tj. měření tepelných efektů v materiálu (v rozsahu parametrů vhodném zejména pro polymerní a kompozitní materiály), který je podroben teplotním změnám (ohřev a chlazení), oboje za různých podmínek průtoku plynů. Přístroj musí umožňovat nezávisle probíhající TGA a DSC, na dvou vzorcích paralelně nebo i v různých časech a při různých rychlostech ohřevu. Není důležité, zda jsou k tomu potřebné pece (jedna pro DSC a druhá pro TGA) umístěny na společné konstrukci, nebo jsou oddělené. Parametry pro TGA funkci přístroje: 1. Teplota a) rozsah teplot: musí být od laboratorní teploty do alespoň 1000°C, b) Isotermální teplotní správnost: ≤ ±1°C, c) Rychlost ohřevu v rozsahu alespoň od 0,1 až 100°C/min s 0,01°C/min krokem nastavení rychlosti ohřevu. 2. Váhy a) Kapacita vah: ≥ 0,8 g b) Citlivost vah: ≤ 0,1 ug (mikrogramu) 3. Přístroj musí obsahovat vysokorozlišovací mód měření. 4. Přístroj musí pokračovat v měření se zachovanou integritou dat i po případném odpojení řídícího počítače během měření. Parametry pro DSC funkci přístroje: 1. Teplota a) rozsah teplot: musí být alespoň od -30°C do alespoň 700°C, b) Teplotní správnost: ≤ ±0.15°C, 2. kalorimetrické parametry a) kalorimetrická citlivost ≤ 0,0015 mW, b) dynamický rozsah alespoň 300 mW |
| Příslušenství | 1. chlazení Přístroj musí být dodán s vlastním chladicím zařízením, které obsahuje i potřebné příslušenství pro úpravu chladícího média. Chlazení vodou z vodovodu, kdy použitá voda není po průtoku zařízením recyklována, je nepřípustné. 2. řízení průtoku plynů Přístroj musí umožnit pro obě funkce (TGA i DSC) použití alespoň dvou různých plynů a změnu atmosféry v průběhu měření. Řídící jednotka průtoku plynů může být integrovaná v přístroji nebo dodána jako samostatné příslušenství, avšak vždy musí být průtok plynů ovládán přímo ze software řídícího přístroj (sestavu), stejně tak i přepínání jednotlivých plynů během měření. 3. příslušenství pro měření vzorků Pokud není obsažen ve standardu, tak nutno pro TG dodat i kelímek na objemnější vzorek, alespoň 0,4 ml. Pro DSC funkci přístroje lis na uzavírání vzorkovnic a počáteční sadu vzorkovnic, alespoň 100 ks. 4. řídící počítač – jedna kontrolní jednotka, popř. společná, pro TGA i DSC funkci přístroje. |
| Programové vybavení | SW k ovládání přístroje, sběru dat a vyhodnocení dat. |
| Ostatní požadavky | Připojitelné k rozvodům elektřiny v ČR = 230 V, 50Hz |