## příloha C

zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

„Zařízení  pro automatizovanou expanzi adherentních mezenchymálních kmenových buněk“

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
(technická specifikace)

Technická specifikace:

Položka č.1- Zařízení   pro automatizovanou expanzi adherentních mezenchymálních kmenových buněk

Složení zařízení:

- inkubátor plně integrovaný do systému, jehož součástí jsou:

  - oddělená, integrovaná, obousměrná čerpadla

  - ventily

  - zahřívací jednotka

  - okysličovací komora

  - detektory kapalin

  - vahadlo

- systém pro zavěšení všech vaků na buňky, media, roztoky, reagencie a odpad.

- ovládací panel s dotykovou obrazovkou s integrovaným počítačem

- integrovaný ovládací software

Vlastnosti zařízení:

- zařízení  pro expanzi buněk

- stolní provedení

- funkčně uzavřený automatický systém umožňující přípravu adherentních mezenchymálních kmenových buněk

- systém musí být určen pro laboratoře klinického charakteru

- vstupní výkon zařízení musí být maximálně 500 W

- základ systému/zařízení tvoří bioreaktor na principu technologie dutých vláken

- použitá technologie musí umožňovat přípravu buněk ve velkých objemech dle „správné výrobní praxe“(Good Manufacturing Process – GMP)

- systém musí být schopen udržet jakoukoliv přednastavenou teplotu v rozsahu 34 °C až 40 °C

- regulace plynu v systému řízena pomocí okysličovací komory s dutými vlákny:

-plyn je přiváděn z nádrže s připraveným plynem, kterou dodává uživatel

-zařízení musí uživateli umožnit vybírat nádrže s jím vlastní požadovanou plynovou směsí a tím umožnit provádět expanzi buněk s jím vybranou koncentrací plynu

Vlastnosti součástí zařízení:

- čerpadla systému musí umožnit průtokovou rychlost mezi 0,1 – 500 ml/min.

- detektory kapalin zabraňují provozu systému „na sucho“ nebo k úniku kapalin či vzduchovým kapsám v odběrové soupravě nebo v kazetě s dutými vlákny. Pokud dojde k některému z výše uvedených problémů musí být software schopen tento problém detekovat, zastavit čerpadla a spustit alarm. Systém v případě poruchy musí automaticky vypínat čerpání kapalin.

- integrované vahadlo musí umožnit cyklické otáčení bioreaktoru v obou směrech.  Tato vlastnost bude uživatel využita při:

-procesu zpracování různých tkáňových kultur

-udržování neadherentních buněk v suspenzi

-distribuci buněk nebo cytokinů rovnoměrně po všech dutých vláknech

-při zabraňování usazování ve sběračích bioreaktoru

- ovládací panel se softwarem automaticky:

- řídí procesy při kultivaci (nasazení buněk, výměnu media, trypsinizaci, uvolnění a vyplavení buněk do sběrného vaku atd.) pomocí regulace průtoků kapalin soupravou

-umožňuje výměnu plynu a media

- dotyková obrazovka slouží k ovládání systému:

- při zakládání, plnění a vyjímání soupravy pro expanzi buněk uživatel postupuje podle pokynů na obrazovce a během procesu expanze jejím prostřednictvím uživatel volí úkoly, které se mají provést.

- software umožňuje plnou integraci s kazetou s dutými vlákny. Musí pomocí pokynů na dotykové obrazovce umožnit plně automatizovat  minimálně následující úkony:

-správu systému - založení a vyjmutí soupravy pro expanzi buněk,

-přípravu systému - plnění systému, odstranění vzduchu, úpravu media

-nasazení buněk,

-„feeding“ buněk,

-uvolnění a odběr buněk.

Položka č.2 – Spotřební materiál

-36 souprav na jednorázové použití pro expanzi buněk

Složení soupravy:

- kazeta se syntetickými dutými vlákny s celkovou vnitřní plochou min. 2 m2 , která je součástí sterilního uzavřeného obvodu umožňujícího regulovatelnou výměnu media a plynu

- modul pro přenos plynu

- intrakapilární a extrakapilární okruhy

- port na odběr vzorku

- sběrné vaky

- odpadní vak

- vstupní linky

- hadička na vzorky umožňující odběr vzorku pro další analýzu

Vlastnosti soupravy:

-použití soupravy zamezuje přímému kontaktu tekutin se systémem/zařízením

-kazeta a okruh kapalin tvoří soupravu na jedno použití, která je připevněna k jednotce systému

- kazeta je součástí sterilního uzavřeného obvodu, který umožňuje regulovatelnou výměnu media a plynu

-funkční uzavření soupravy musí je řešeno jejím připojením ke všem externím vakům s tekutinami sterilními sváry.

Požadavky na certifikaci, normy a bezpečnost systému/zařízení:

- Evropská značka CE - zdravotnické zařízení třídy IIa („Class IIa Medical Device“)

- EN 61010-1

- EN 61326

Položkový rozpočet

| Položka č. | Číslo pracoviště | Název pracoviště | Počet ks | Jednotková cena za položku bez DPH v Kč | Celkem za položku bez DPH | Celkem za položku s DPH | Místo plnění | Kontaktní osoba/telefon | Č. zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č.1 | 119922 | Akademické centrum ACIU | 1 |  |  |  | LF MU, Akademické centrum ACIU, budova A3, Kamenice 753/5, 625 00 Brno - Bohunice | prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D., tel.: 532 23 4997; 549 49 5051, e-mail jmichalek@fnbrno.cz, jmichal@med.muni.cz | 6911 |
| Položka č.2 | 119922 | Akademické centrum ACIU | 36 |  |  |  | LF MU, Akademické centrum ACIU, budova A3, Kamenice 753/5, 625 00 Brno - Bohunice | prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D., tel.: 532 23 4997; 549 49 5051, e-mail jmichalek@fnbrno.cz, jmichal@med.muni.cz | 6911 |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |