Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Počet stran: 1

Specifikace a minimální technické požadavky zadavatele pro veřejnou zakázku

„Přístroj pro pcr – OP vk“

| Specifikace plnění veřejnou zakázku: Přístroj pro PCR – OP VK Klinická a komparativní morfologie - výukové moduly konsolidující preklinické a klinické obory, CZ.1.07/2.2.00/15.0318 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| p.č. položky | Popis | Počet MJ | Minimální technické parametry požadované zadavatelem |
| 1. | Gradientový termocykler | 1 ks | - formát: 96 jamkové destičky - paměť: 20-100 metod - rozsah teploty: 4,0 – 99,9 °C - displej teploty: nastavitelný na 0,1 °C - Průměrná rychlost bloku (ohřev, chlazení): 1 °C / s - Teplotní přesnost: ± 0,25 °C (pro rozsah 35 – 99 °C ) - aluminiový blok - 96 pozic pro 0,2 ml nebo 8x12 mikrotest-destičku - otevřený systém pro všechny typy destiček SBS formátu - rychlost ohřevu bloku max. 4°C/s , rychlost chlazení max. 3°C/s - teplotní rozsah 4-99 °C, vyhřívané víko 37- 110°C - technologie pro ochranu vzorků – blok se začíná ohřívat až víko dosáhne nastavenou teplotu - rozsah gradientu max. 20°C - kapacita paměti 16MB (700 programů pro až 100 uživatelů), USB port pro archivaci a přenos programů - funkce autorestart po výpadku proudu – s možností dodatečné volby pro pokračování nebo stornování běhu |