Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost		CZ.1.07/2.2.00/28.0021

Průřezová inovace studijních programů LDF s ohledem na disciplíny společného základu

Technické podmínky – část A

(Pronájem kapalinového chromatografu)

Název zakázky: Pronájem kapalinového chromatografu a dodávka potřebného spotřebního materiálu pro jeho provoz

Předmět zakázky: Část A - Dodávka – nájem kapalinového chromatografu

CPV kód: 384 322 00-4

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc., +420545133282; hrdlicka@mendelu.cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem výzvy je nájem 1 ks kapalinového chromatografu U(H)PLC pro analyticko - biochemickou laboratoř studentů, včetně jeho instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Nabízené zařízení musí umožňovat vysokotlaký gradient a musí obsahovat minimálně dva detektory, detektor diodového pole a ELSD detektor. Nabízené zařízení musí splňovat níže uvedené parametry:

Gradientová čerpadla

- Min. binární vysokotlaký gradient

- Průtok mobilní fáze 0,01- 5,0 ml/ min

- Možnost průtoku až do 10 ml/ min po výměně hlavy

- Tlaková odolnost 1 000 Barů do průtoku 2ml/min a 800 Barů do průtoku 5 ml/min

- Vestavěný min. 2- kanálový degaser a mixer mobilní fáze

- Přesnost < 0,1 %

Autosampler

- Tlaková odolnost min. 1 000 barů

- Objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 1- 5 000 µl

- Min. 75 pozic pro 2 ml vialky

- Přesnost RSD < 0,3 %

Kolonový termostat

- Teplotní rozsah min. 10 až 95°C

- Teplotní stabilita min. 0,1 °C

- Postkolonové chlazení

- Předehřátí mobilní fáze

- Min. prostor pro 4 kolony

Detektor diodového pole

- Diodové pole s min. 1 000 diodami

- Vlnová délka nastavitelná v rozsahu min. 190- 1 000 nm

- Šum ± 5 µAU

- Drift < 300 µAU

- Sběr dat při min. 6 vlnových délkách současně

- Rychlost sběru dat 100 Hz nebo více

ELSD detektor

- Průtok mobilní faze: až do 3 ml/min

- Zdroj světla: laser s výkonem min. 25mW

- Detektor: fotodioda

- Teplotní rozsah: lab. teplota až do 120 °C; možnost nastavení po 1 °C

- Nerezový, vyjímatelný nebulizer

- Rovná trubice pro snadný přístup a údržbu

- Třízónové vyhřívání

- Digitální regulace průtoku

Vyhodnocovací SW

- OS: Windows 7 Professional

- Kontrola a nastavení parametrů UHPLC systému

- Sběr dat a jejich vyhodnocování

- Konvertor HPLC metod na UHPLC

- Možnost export dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office softtware

Řídicí jednotka

- PC

- LCD monitor 24“

Další požadavky

- Zadavatel požaduje záruku po celou dobu zapůjčení přístroje

- Možnost používaní systému v HPLC i UHPLC módu

- Uchazeč musí zajistit autorizovaný servis (nutno doložit v nabídce certifikátem výrobce)

- Zadavatel požaduje nástup servisního technika do dvou pracovních dnů od nahlášení závady

- Zadavatel požaduje zaškolení obsluhy, včetně provedení vzorové analýzy

Nebude-li jakýkoliv technický parametr splňovat požadovaná kritéria, bude to důvodem k vyřazení nabídky z výběrového řízení pro nesplnění technických požadavků.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:

Celková maximální cena nájmu činí 1640884,- Kč bez DPH, tedy 1969060,- Kč včetně DPH. Úhrada dle dohody, minimálně tři splátky (každá na období 12 měsíců).