Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Počet stran: 2

Technické podmínky

(Specifikace, minimální technické požadavky)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Laparoskopické věže včetně příslušenství (dále jen „Laparoskopická věž“), jejiž minimální technické parametry, které zadavatel požaduje, jsou uvedeny v tabulce níže.

Zboží, jehož pořízení je předmětem této veřejné zakázky je určeno k nezbytné přístrojové výbavě ambulancí Pavilonu klinik malých zvířat – Klinika chorob psů a koček, budovy č. 43 VFU Brno. Laparoskopická věž bude zakoupena za účelem realizace výuky v rámci projektu OP VK(CZ.1.07/2.2.00/28.0288) "Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce". Toto zboží bude sloužit pro výuku studentů pregraduálního a postgraduálního studia v rámci volitelného předmětu Miniinvazivní chirurgie (V1MCH) a současně bude využíváno při operacích klinických pacientů v rámci výuky studentů 5. ročníku, při povinných klinických stáží studentů a blokové výuce studentů 6 ročníku:

Minimální technické požadavky

| ### Název přístroje, počet kusů: | Laparoskopická věž, 1 ks |
| --- | --- |
| ### Součást VFU: | ### Klinika chorob psů a koček, FVL VFU Brno |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | MVDr. Michal Crha, Ph.D. |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj Laparoskopická věž - Laparoskopická soustava - složení: | 1) Systém přenosu obrazu s FULL HD rozlišením |
|  | - minimálně 24" HD Flat Screen monitor formát obrazu 16:10, barevný systém PAL/NTSC, max. rozlišení 1920 x 1200 SDI, C-Video, S-Video RGB, DVI a VGA, provozní napětí: 100-240 VAC, 50/60 Hz - Full HD kamerová hlava, 3-chipová s min. rozlišením 1920 x 1080 pixelů progresivní scanování, minimálně dvě programovatelná tlačítka s integrovaným optickým zoomem, očnicový (univerzální) optický videoadaptér - kamerová kontrolní jednotka s integrovaným záznamovým zařízením s možností ukládání záznamu tj. fotek a videa (např. ve formátech jpg, AVI nebo MPEG 4), rozlišení 1920 x 1080 pixelů, barevný systém PAL/NTSC, provozní napětí: 100-240 VAC, 50/60 Hz |
|  | - 2) Irrigační pumpa: |
|  | - funkce řízeného proplachu a odsávání, proplach i odsávání s oddělenou regulací průtoku či podtlaku, regulovatelný průtok až do 3,5l/min., regulovatelný tlak až do 600mmHg - autoklavovatelné příslušenství, autoklavovatelná sběrná a irrigační láhev o minimálním obsahu 1l - rukojeť pro řízení proplachu a odsávání, autoklávovatelná |
|  | - 3) Přístrojový vozík |
|  | - mobilní přístrojový vozík se čtyřmi antistatickými kolečky, alespoň dvě kolečka opatřeny bezpečnostní brzdou, 4 police pro přístroje, jeden držák kamerové hlavy, policový systém, stativ na CO2 láhev, zakrytovaná kabeláž - centrální napájecí jednotka |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců (2 roky) |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 48 hodin |
| ### Požadavek na servis: | zajištění komplexního servisu na dodané přístroje a zařízení na území ČR; V případě poruchy, která nebude odstraněna na místě, a jejíž oprava bude delší než 2 dny, prodávající zapůjčí adekvátní náhradní přístroj až do doby definitivního odstranění závady |