Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost		CZ.1.07/2.2.00/28.0220

Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů

Technické podmínky

(Pořízení přístroje na analýzu rostlinných šťáv)

Název zakázky: Dodávka infračerveného spektrometru

Předmět zakázky: Dodávka přístroje na analýzu rostlinných šťáv

CPV kód: 38433000-9  Spektrometry

Kontaktní osoba:

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka a montáž 1 ks FT-IR spektrometru pro laboratoře Zahradnické fakulty v Lednici, včetně jeho instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Nabízené zařízení musí splňovat níže uvedené parametry:

Zdroj

- Přístroj by neměl využívat HeNe laser, z důvodu kratší životnosti. Preferovaná je laserová dioda.

- Použitý laser musí být třídy1 pro maximální bezpečnost obsluhy.

- Interferometr musí být permanentně zaměřen, dynamické zaměření (manuální či automatické) není akceptovatelné.

- Ložiska interferometru musí být „frictionless“, tedy bezotěrová, z důvodu prakticky neomezené životnosti bez údržby.

- Interferometr přístroje musí být fyzicky uzavřený a chráněný proti vlhkosti. Uzavření interferometru musí být provedeno vyměnitelnými sklíčky z KBr, které dokáže vyměnit uživatel.

Aktivní plocha přístroje

- Analyzátor musí pro prezentaci vzorků využívat temperovaný ATR modul s diamantovým krystalem se zabudovaným řízením teploty.

- Aktivní pracovní plocha analyzátoru (diamantový krystal) musí umožňovat snadné čištění bez použití zvláštních roztoků či přípravků.

Kompatibilita, validace, kalibrace

- Součástí analyzátoru musí být průtokový adapter s možností připojení autosampleru.

- Přístroj musí být vybaven zabudovanou validační jednotkou. Validační jednotka musí kontrolovat přesnost vlnových délek a fotometrickou přesnost. Validace musí probíhat bez nutnosti zásahu obsluhy a musí o ní být vždy vydán protokol.

- Součástí dodávky musí být kalibrace pro analýzu vína na obsah alkoholu, celkových kyselin, celkového obsahu cukrů, kyseliny jablečné, kyseliny mléčné, těkavých kyselin, fruktózy, glukózy, sacharózy a hustoty vína.

- Kalibrace analyzátoru musí být uživatelsky snadno rozšiřitelné a volně upravitelné.

Software

- Software analyzátoru musí mít jednoduchý uživatelský interface pro analýzu vína, automatické ukládání výsledků a snadný export ve formátu Excel.

- Přístroj musí být vybaven indikátorem vnitřní vlhkosti, jak na přístroji, tak v software.

- Software přístroj musí zahrnovat funkce pro obsluhu, vyhodnocení výsledků a jejich zpracování formou „vše v jednom“.

- Software přístroje musí pracovat v prostředí Microsoft Windows.

Rozměry, hmotnost

- Půdorys analyzátoru by neměl být větší hloubky než cca 35 cm. Přístroj bude umístěn na laboratorním stole hloubky 70 cm a je požadavek aby zbyl prostor na pracovní místo (cca A4 papír). Jelikož přístroj bude přenášen do laboratoře ze skladu a budou ho přenášet zejména zaměstnankyně zadavatele požaduje zadavatel maximální hmotnost 20kg (limit daný zákoníkem práce pro občasné přenášení a zvedání pro ženy).

Stav zařízení

- Dodané zařízení musí být nové, nepoužité v původním obalu.