Technická specifikace „Střižný mlýn“

Princip:
Mlecím principem střižného mlýnu je střižný efekt. Materiál je v mlecím prostoru zachycen rotorem a rozemlet mlecím rotorem a střižnými lištami usazenými v tělese mlýnu. U spirálně sestaveného šestidiskového rotoru každá z otočných tvrdokovových destiček stříhá postupně. Nože s paralelním rotorem působí na střih velkou silou. Přidaný extra setrvačník na pohonném hřídeli má za následek mimořádný výkon. Díky možnosti nastavení plynule proměnné rychlosti otáček lze mlýn snadno adaptovat pro různé aplikace.

Požadavky na techniku:

Aplikace zmenšování velikosti střihem. Vstupní materiál měkký, středně tvrdý, houževnatý, elastický, vláknitý. Princip redukce velikosti zrna střihem, řezem. 
Konečná jemnost mletí alespoň v rozsahu 0.25 - 20 mm, průměrný výkon pro dřevo, původní frakce minimálně 60 x 60 mm, výstupní frakce 1 mm: 10 kg za hodinu.
Rychlost plynule nastavitelná, například pomocí frekvenčního měniče v rozsahu alespoň 800 až 3000 otáček za minutu. Odpovídající obvodová rychlost rotoru alespoň v rozsahu 5 - 20 m/s, výkon motoru minimálně 2,2 kW, třífázové provedení motoru, jednofázové provedení připojení na síť 230V/50Hz, pro překonání výkonových špiček požadujeme vybavit rotor nástroje setrvačníkem.

Střižný nástroj (rotor střižného mlýnu) požadujeme v paralelním provedení nožů, variantně zaměnitelné s minimálně 6-ti (až 10-ti) diskovým rotorem s uspořádáním disků do spirály.

Materiál mlecích nástrojů variantně tvrzená ocel, nerezová ocel a ocel pro mletí bez kontaminace těžkými kovy.

Rozměry sít od 0,25 mm do 10 mm, minimálně v deseti stupních, v ideálním případě síta do 1 mm s lichoběžníkovými otvory a nad 1 mm se čtvercovými otvory. Rozměry do 1 mm po 0,25 mm, dále pak velikost 1,5 mm a od 2 mm po 2 mm až do 10 mm.

Objem nádoby pro výstupní frakci mletého materiálu variantně přibližně 1 litr a 20 litrů.

Zadavatel dále požaduje:

- rychlé a jednoduché čištění bez použití nářadí,

- jednoduchou výměnu nástrojů,

- analytická jemnost musí být dosažena při jednom mlecím procesu,

- vzorek se nesmí zahřívat v průběhu mletí vůbec, nebo jen nepatrně, aby nedošlo k znehodnocení teplotně citlivých materiálů,

- elektrické krytí minimálně IP 20,

- vybavení brzdou rotoru,

- konstrukci násypky tak, aby zabraňovala možnosti dotyku s rotujícími částmi stroje za provozu,

- maximální rozměry stroje v zavřeném stavu: Š x V x H 1000 x 1800 x 1000 mm, včetně kompletního vybavení,

- váha netto do 200 kg.