Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technické podmínky

(Specifikace, minimální technické požadavky)

Předmětem této veřejné zakázky (dále též „VZ“) je dodávka zboží, kterým se pro účely této VZ rozumí mikroskopy a další technika určená pro potřeby projektů OP VK řešených na VFU Brno a pro fakultu FVHE VFU Brno i mimo tyto projekty.

Součástí pořízení zboží („předmětu plnění“) je také jeho kompletace a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, náležité seznámení určeného pracovníka zadavatele s údržbou předmětu plnění, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu plnění. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i předání technické dokumentace s přesným popisem zboží v českém jazyce, dokumentace bude zástupci zadavatele předána nejpozději při předání zboží.

Předmět plnění bude realizován v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení, metodik a v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky. Materiály, polotovary, díly a zařízení, které budou zhotovitelem použity, musí souhlasit jak s technickou specifikací, tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepší.

Minimální technické požadavky

Část č. 1 této VZ Mikroskopy FVL:

| ### Název přístroje, počet kusů: | Mikroskop 0300, 1 ks |
| --- | --- |
| ### Součást VFU: | ### Ústav parazitologie a patologické morfologie, FVL VFU Brno |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. Veronika Bumbálková |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| - mikroskop musí mít tubus se seřiditelnou vzdáleností okulárů vůči sobě (dle pupilární vzdálenosti pozorovatele) minimálně v rozsahu 50 – 75 mm - mikroskop musí mít tubus s dioptrickou kompenzací rozdílu mezi levým a pravým okem pozorovatele - mikroskop musí mít tubus se zorným polem - Field Number (FN) - s hodnotou 20 nebo větší - mikroskop musí mít tubus s jednoduchým nastavením výšky okulárů vůči rovině stolu v rozsahu minimálně 5 cm („Siedentopf“ typ tubusu) - mikroskop musí mít binokulární tubus s náklonem 30 stupňů - mikroskop musí mít kovový stativ s mosaznou mechanikou - mikroskop musí mít maximální ergonomické umístění všech ovládacích prvků (např. ostření, změna osvětlení, apod.) - mikroskop musí mít optiku s korekcí na nekonečno - mikroskop musí mít kondenzor pokrývající rozsah zvětšení 4 x – 100 x (Abbé) s možností zabudování jednoduchého přípravku pro fázový kontrast a zástin – tmavé pole - objektivy musí být konstruovány pro šíři zorného pole (Field number - FN) 20 nebo větší - mikroskop musí mít otočný revolverový nosič objektivů pro minimálně 4 objektivy - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 4násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,10 - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 10 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,25 - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv se 40 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,65 - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv se 100 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 1,25, objektiv musí být imersní, olejový - mikroskop musí mít 2 okuláry s 10 násobným zvětšením a zorným polem Field Number (FN) 20 nebo větším a okuláry musí být vybaveny gumovými ohrnovatelnými očnicemi - mikroskop musí mít jeden okulár vybavený okulárovým měřítkem - okulár musí být připraven pro případné vložení jiné měřicí destičky respektive drátěného ukazovátka nebo kříže - mikroskop musí mít světelný zdroj s LED osvětlením s životností LED diod minimálně 20 000 hodin a dostatečným výkonem - mikroskop musí mít makro a mikro zaostřování, dále musí mít aretaci ostření - fokus lock (aretaci makro posunu) pro snadnou ergonomickou práci s imersním objektivem a seřiditelnou tuhost makro posuvu - mikroskop musí mít skenovací (křížový) stolek s ergonomickým, bezhřebenovým vedením preparátu, ovládání stolku na pravou ruku, držák pro standardní podložní sklíčka a stupnici pro odečet souřadnic XY - mikroskop musí být zdravotnickým prostředkem in vitro dle směrnice „Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices“. - mikroskop musí mít antibakteriální povrch okuláru, tubusu a objektivů - mikroskop musí umožnit budoucí rozšíření o další příslušenství: - fázový kontrast, - fluorescence, - kreslící zařízení - diskusní zařízení – spolupozorovatel - optická šipka - připojení kamery nebo digitálního fotoaparátu |  |
| ### Záruční doba: | ### 36 měsíců |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

| ### Název přístroje, počet kusů: | Mikroskopy 0288, 3 ks |
| --- | --- |
| ### Součást VFU: | ### Ústav parazitologie a patologické morfologie, FVL VFU Brno |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. Markéta Ondráčková |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| - mikroskop musí mít tubus se seřiditelnou vzdáleností okulárů vůči sobě (dle pupilární vzdálenosti pozorovatele) minimálně v rozsahu 50 – 75 mm - mikroskop musí mít tubus s dioptrickou kompenzací rozdílu mezi levým a pravým okem pozorovatele - mikroskop musí mít tubus se zorným polem - Field Number (FN) - s hodnotou 20 nebo větší - mikroskop musí mít tubus s jednoduchým nastavením výšky okulárů vůči rovině stolu v rozsahu minimálně 5 cm („Siedentopf“ typ tubusu) - mikroskop musí mít binokulární tubus s náklonem 30 stupňů - mikroskop musí mít kovový stativ s mosaznou mechanikou - mikroskop musí mít maximální ergonomické umístění všech ovládacích prvků (např. ostření, změna osvětlení, apod.) - mikroskop musí mít optiku s korekcí na nekonečno - mikroskop musí mít kondenzor pokrývající rozsah zvětšení 4 x – 100 x (Abbé) s možností zabudování jednoduchého přípravku pro fázový kontrast a zástin – tmavé pole - objektivy musí být konstruovány pro šíři zorného pole (Field number - FN) 20 nebo větší - mikroskop musí mít otočný revolverový nosič objektivů pro minimálně 4 objektivy - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 4násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,10 - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 10 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,25 - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv se 40 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,65 - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv se 100 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 1,25, objektiv musí být imersní, olejový - mikroskop musí mít 2 okuláry s 10 násobným zvětšením a zorným polem Field Number (FN) 20 nebo větším a okuláry musí být vybaveny gumovými ohrnovatelnými očnicemi - mikroskop musí mít jeden okulár vybavený okulárovým měřítkem - okulár musí být připraven pro případné vložení jiné měřicí destičky respektive drátěného ukazovátka nebo kříže - mikroskop musí mít světelný zdroj s LED osvětlením s životností LED diod minimálně 20 000 hodin a dostatečným výkonem - mikroskop musí mít makro a mikro zaostřování, dále musí mít aretaci ostření - fokus lock (aretaci makro posunu) pro snadnou ergonomickou práci s imersním objektivem a seřiditelnou tuhost makro posuvu - mikroskop musí mít skenovací (křížový) stolek s ergonomickým, bezhřebenovým vedením preparátu, ovládání stolku na pravou ruku, držák pro standardní podložní sklíčka a stupnici pro odečet souřadnic XY - mikroskop musí být zdravotnickým prostředkem in vitro dle směrnice „Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices“. - mikroskop musí mít antibakteriální povrch okuláru, tubusu a objektivů - mikroskop musí umožnit budoucí rozšíření o další příslušenství: - fázový kontrast, - fluorescence, - kreslící zařízení - diskusní zařízení – spolupozorovatel - optická šipka - připojení kamery nebo digitálního fotoaparátu |  |
| ### Záruční doba: | ### 36 měsíců |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

| ### Název přístroje, počet kusů: | Stereolupa 0288, 1 ks |
| --- | --- |
| ### Součást VFU: | ### Ústav parazitologie a patologické morfologie, FVL VFU Brno |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. Markéta Ondráčková |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| - Stereolupa (= stereomikroskop) (Greenoughuv typ mikroskopu) musí mít vysoce kvalitní optiku - Stereolupa musí mít plynulý zoom s rozsahem 1:5 nebo větším se stop pozicemi pro několik dílčích mezizvětšení - Stereolupa musí mít binokulární provedení, s možností nastavení vzdálenosti očí pozorovatele - Stereolupa musí obsahovat aretační šroubky pro zamezení pohybu okulárů a jejich vyjmutí - Stereolupa musí mít 2 okuláry s 10x zvětšením, dioptrická korekce u obou - Stereolupa musí mít zorné pole Field Number (FN) – s hodnotou 22 nebo větší - Zorné pole (field of view) pro krajní rozsahy zoomu musí být minimálně 27,5 –5,5mm nebo větší - Úhel pozorování pro okuláry stereolupy vůči rovině stolu musí mít sklon 45° - Stativ sterolupy musí mít oboustrannou destičku s černou a bílou povrchovou úpravou - Stativ stereolupy musí mít možnost rozšíření o díl s procházejícím světlem a čirou skleněnou destičkou - Stativ stereolupy musí mít hrubé ostření s možností nastavení tuhosti – tenze ostření (Z posuvu) - Zvětšení sterolupy samotné musí být minimálně 0,8x (nebo od menšího zvětšení) - do 4x (nebo do většího zvětšení) - Sterolupa musí mít pracovní vzdálenost minimálně 110 mm - Stereolupa i okuláry musí být vyrobeny z bezolovnatých materiálů - Stereolupa musí umožnit dodatečnou motorizaci ostření při současně plně zachované možnosti ručního ostření. Rozsah pojezdu musí být chráněn koncovými spínači. - Stereolupa musí umožnit budoucí rozšíření o další příslušenství, minimálně o: - osvětlovací systémy pro odražené a procházející světlo - různé typy ramen a stativů - měřítka - Délka záruční doby stereolupy minimálně 60 měsíců |  |
| ### Záruční doba: | ### 60 měsíců |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

Část č. 2 této VZ Mikroskop KCHPK:

| ### Název přístroje, počet kusů: | Mikroskop, 1 ks |
| --- | --- |
| ### Součást VFU: | ### Klinika chorob psů a koček, FVL VFU Brno |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | MVDr. Leona Raušerová, Ph.D. |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| - mikroskop musí mít tubus se seřiditelnou vzdáleností okulárů vůči sobě (dle pupilární vzdálenosti pozorovatele) minimálně v rozsahu 50 – 75 mm - mikroskop musí mít tubus s dioptrickou kompenzací rozdílu mezi levým a pravým okem pozorovatele - mikroskop musí mít tubus se zorným polem - Field Number (FN) - s hodnotou 20 nebo větší - mikroskop musí mít tubus s jednoduchým nastavením výšky okulárů vůči rovině stolu v rozsahu minimálně 5 cm („Siedentopf“ typ tubusu) - mikroskop musí mít binokulární tubus s náklonem 30 stupňů - mikroskop musí mít maximální ergonomické umístění všech ovládacích prvků (např. ostření, změna osvětlení, apod.) - mikroskop musí mít optiku s korekcí na nekonečno - mikroskop musí mít kondenzor pokrývající rozsah zvětšení 4×–100×(Abbé) s možností zabudování jednoduchého přípravku pro fázový kontrast a zástin – tmavé pole - objektivy musí být konstruovány pro šíři zorného pole (Field number - FN) 20 nebo větší - mikroskop musí mít otočný revolverový nosič objektivů pro minimálně 4 objektivy - mikroskop musí mít planachromatický objektiv s 4násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,10 - mikroskop musí mít planachromatický objektiv s 10 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,25 - mikroskop musí mít planachromatický objektiv se 40 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,65 - mikroskop musí mít planachromatický objektiv se 100 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 1,25, objektiv musí být imersní, olejový - mikroskop musí mít 2 okuláry s 10 násobným zvětšením a zorným polem Field Number (FN) 20 nebo větším a okuláry musí být vybaveny gumovými ohrnovatelnými očnicemi - mikroskop musí mít jeden okulár vybavený okulárovým měřítkem - mikroskop musí mít světelný zdroj s halogenovým nebo LED osvětlením s životností LED diod minimálně 20 000 hodin a dostatečným výkonem - mikroskop musí mít makro a mikro zaostřování, dále musí mít aretaci ostření - fokus lock (aretaci makro posunu) pro snadnou ergonomickou práci s imersním objektivem a seřiditelnou tuhost makro posuvu - mikroskop musí mít skenovací (křížový) stolek s ergonomickým, bezhřebenovým vedením preparátu, ovládání stolku na pravou ruku, držák pro standardní podložní sklíčka a stupnici pro odečet souřadnic XY - mikroskop musí být zdravotnickým prostředkem in vitro dle směrnice „Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices“. - mikroskop musí umožnit budoucí rozšíření o další příslušenství: - fázový kontrast, - fluorescence. |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

Část č. 3 této VZ Mikroskopy FVHE:

| ### Název přístroje, počet kusů: | Mikroskopy, 13 ks |
| --- | --- |
| ### Součást VFU: | ### Ústav vegetabilních potravin a rostlinné produkce, FVHE VFU Brno |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Dita Kožíšková |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| mikroskopy jsou určeny pro analýzu histologických preparátů Kovový stabilní stativ Nekonečná optika Planachromatická optika 4x/0,10, 10x/0,22, 40x/0,65, 100x/1,25 olej Integrované okuláry 10x/18 (bez možnosti vyjmutí) LED osvětlení s životností min 25000h Integrovaný kondenzor (bez možnosti vyjmutí) Jednoruční vkládání sklíček Oblé strany stolku Integrované madlo Antibakteriální povrch mikroskopu Binokulární tubus 30° s možností otáčení Imerzní olej |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců (2 roky) |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

| ### Název přístroje, počet kusů: | Mikroskop binokulární s mikrokamerou, 1 ks |
| --- | --- |
| ### Součást VFU: | ### Ústav hygieny a technologie mléka, FVHE VFU Brno |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Dita Kožíšková |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| Specifikace výrobku: mikroskop se stojánkem pro upevnění mikrokamery: Zvětšení až 160x výstup pro kameru, fotoaparát širokoúhlé okuláry WF10x, WF20x stereoobjektiv přídavný optický člen (násobí zvětšení) binokulární hlavice s třetím výstupem pro okulár, pro fotoaparát či pro elektronický okulár s přídavným zařízením - mikrokamerou: CMOS čip pro dokumentování a prezentaci pozorování základní software v ceně |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců (2 roky) |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

Část č. 4 této VZ Mikroskopy FVHE 2390:

| ### Název přístroje, počet kusů: | Mikroskopy 2390, 4 ks |
| --- | --- |
| ### Součást VFU: | ### Ústav veřejného veterinárního lékařství a toxikologie, FVHE VFU Brno |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | MVDr. Tomáš Baňoch, Dita Kožíšková |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| Laboratorní mikroskop LMI B PC/∞ LED ## Parametry Okulár; okuláry (DIN) širokoúhlé WF 10x/22 mm (2 ks), (násuvný Ø 30 mm). Hlavice; binokulární otočná o 360°, úhel vhledu 30°, oční rozestup 55 - 75 mm, dioptrické doostření (levý tubus ± 5D). Hlava; revolverová pro 4 objektivy DIN. Objektivy; planachromatické PL 4:1 / ∞, PL 10:1 / ∞, PL 40:1 / ∞ (pérový), PL 100:1/ ∞ Oil.im. (pérový). Celkové zvětšení; 40x - 1000x (s doplňky až 2000x). Stolek; křížový 150 x 120 mm s koaxiálním ovládáním, posuv podélný/příčný 80/60 mm, noniové odečítání po 0,1 mm. Zaostřování; koaxiální makro a mikro posuv, mikroposuv 1 dílek = 0,002 mm. Kondenzor; středitelný, 1,25 N.A., irisová aperturní clona, výškový posuv. Osvětlení; LED dioda s plynulou regulací intenzity jasu, napájecí napětí 230V/50Hz. Rozměry přístroje; výška: 420 mm, šířka: 210 mm, hloubka: 350 mm, hmotnost: 7 kg. Ostatní doplňky; modrý filtr, cedrový olej. |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců (2 roky) |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |