## List1
Veřejná zakázka: | FNUSA-ICRC – Laboratorní přístroje pro projekt HistoPark
Název projektu: | HistoPARK - Centrum analýz a modelování tkání a orgánů
Číslo projektu: | CZ.1.07/2.3.00/20.0185
Financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příloha 3 - Technická specifikace a cenová nabídka
Položka | Minimální požadované parametry | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Poček ks | Cena celkem bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč)
Část 1
Vakuová odsávačka akumulátorová | - vakuová akumulátorová odsávačka - plnohodnotný provoz za sítě 230V i ze zabudovaného dobíjecího akumulátoru - automatické vypínání přístroje pro šetření životnosti přístroje i baterie - hydrofobní filtr u výstupu ze sběrné láhve. - autoklávovatelný silikonový držák adapterů s ovládáním odsávání - univerzální skleněná láhev 500 ml pro sběr odpadu (závit lahve GL 45) - autoklávovatelný adapter s 40mm nerezovou jehlou, adapter na špičky, adapter na špičky s vyhazováním, adapter 8-kanálový s 40mm nerezovými jehlami - všechny díly přicházející do styku s kapalinou autoklávovatelné |  | 2 | 0 |  | 0
Vakuová odsávačka | - vakuová odsávačka - autoklávovatelná nádoba na odpad o objemu nejméně 4 litry - kontrolované vakuum, nastavitelné v rozsahu od 300 do 600 mbar - lektronická detekce hladiny odpadu ve sběrné nádobě - hadice a nádoby propojeny rychlospojkami z PVDF - hlučnost menší než 50dB ve vzdálenosti 1m od pumpy - autoklávovatelný adapter s 40mm nerezovou jehlou, adapter na špičky, adapter na špičky s vyhazováním, adapter 8-kanálový s 40mm nerezovými jehlami a adapter na pasteurovy pipety |  | 1 | 0 |  | 0
|  | Část 1 celkem: |  | 0 | 0 | 0
Položka | Minimální požadované parametry | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Poček ks | Cena celkem bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč)
Část 2
Nástěnná germicidní lampa uzavřená | - germicidní lampa, nástěnná, uzavřená - celkový výkon zářivek je min 110W (např. 2x55W) - sterilizace vzduchu uvnitř tubusu svítidla, nasávání kontaminovaného vzduchu ventilátorem, vyfukování dalším ventilátorem do prostoru v místnosti - zamezení přímého ozáření osob při sterilizaci vzduchu - umístění svítidla je na stěnu místnosti. - provoz lampy regulovatelný pomocí programovatelných spínacích hodin: zapnutí vypnutí, doba provozu, dny v týdnu. |  | 3 | 0 |  | 0
|  | Část 2 celkem: |  | 0 | 0 | 0
Položka | Minimální požadované parametry | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Poček ks | Cena celkem bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč)
Část 3
Vortex | Laboratorní třepačka - nastavitelná rychlost min. 0 -3000 ot./min. - hmostnost přístroje min. 2.9 kg - dotykový (krátkodobý) nebo kontinuální chod - adaptéry pro zkumavky, kádinky, Erlenky, mikrotitrační destičku, PCR destičku. |  | 4 | 0 |  | 0
|  | Část 3 celkem: |  | 0 | 0 | 0
Položka | Minimální požadované parametry | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Poček ks | Cena celkem bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč)
Část 4
ph-mikro elektroda | - pH mikro elektroda pro měření malých objemů (délka elektrody 200 mm, průměr elektrody 3 mm±10 %) - odpor membrány (25 °C) < 300 MOhm - pH-rozsah 0 - 14 - referenční elektrolyt 3 mol/L KClnasyc. AgCl - referenční systém Ag/AgCl - průměr pláště 12 mm - délka pláště 120 mm - materiál těla elektrody sklo - teplotní rozsah 0 – 80 °C - typ membránového skla U - dlouhodobé skladování 3 mol/L KClnasyc. AgCl - kabely a konektory S7 - typ frity Ceramic |  | 1 | 0 |  | 0
|  | Část 4 celkem: |  | 0 | 0 | 0
Položka | Minimální požadované parametry | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Poček ks | Cena celkem bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč)
Část 5
mini inkubátor | - digitálně řízený inkubátor - rozsah teplot od teploty okolí (+5° do 60°C) - regulace teploty po 0,1°C - přesnost a stabilita teploty při nastaveni 37°C +/-0,5°C - vnitřní objem v rozsahu 10±1 litr - průhledné vnější dveře |  | 1 | 0 |  | 0
|  | Část 5 celkem: |  | 0 | 0 | 0
Položka | Minimální požadované parametry | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Poček ks | Cena celkem bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč)
Část 6
Zamražovací kontejner (freezing module) | - bezalkoholový zamražovací kontejner - bezpečné zmrazování biologických vzorků rychlostí cca -1 °C/min bez izopropanolu - nulové provozní náklady, snadná manipulace - kapacita 12 kryozkumavek 1,0/2,0 ml |  | 3 | 0 |  | 0
|  | Část 6 celkem: |  | 0 | 0 | 0
Položka | Minimální požadované parametry | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Poček ks | Cena celkem bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč)
Část 7
Kazeta (Imaging plate cassette) | - kazeta, umožňující maximalní kontakt mezi filmem a vzorkem, světlo nepropouštějící, neporézní podložka; omyvatelný povrch; standardní hloubka - rozměry 18x24cm |  | 2 | 0 |  | 0
|  | Část 7 celkem: |  | 0 | 0 | 0
Položka | Minimální požadované parametry | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Poček ks | Cena celkem bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč)
Část 8
Pipetovací nástavec | - elektrický pipetovací nástavec - autoklávovatelný a UV resistetní - silikonový adaptér pro pipety minimálně v rozmezí 1 - 50 ml s možností zařazení membránového filtru 0,2 µm nebo 0,45 µm - přepínač pro rychlé a pomalé nasávání a vypouštění včetně možnosti gravitačního vypouštění - rychlost nasávání a vypouštění regulovatelná tlakem na ovládací knoflíky - stojánek pro postavení na stůl nebo pověšení na zeď - nabíječka baterie - pipetování i při nabíjení |  | 2 | 0 |  | 0
|  | Část 8 celkem: |  | 0 | 0 | 0
Položka | Minimální požadované parametry | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Poček ks | Cena celkem bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč)
Část 9
miniaturní osobní centrifuga | - stolní mikrocentrifuga včetně úhlového rotoru - kapacita min. 12 x 1,5/2,0 ml - rpm min. 13 000 - x g min. 12 000 - rotor včetně případného víčka, zabraňujícího vzniku aerosolu - 12 ks adaptérů na 0,5 nebo 0,6 ml mikrozkumavky - bezúdržbovým indukčním motorem - mikroprocesorové řízení - nastavování hodnot otočným knoflíkem a/nebo klávesnicí - displej zobrazující aktuální program, teplotu, RPM nebo g, čas - automatický přepočet otáček na relativní odstředivou sílu (g) - funkce "Short spin" - nastavení doby centrifugace v rozmezí min. 30 s - 30 min. |  | 1 | 0 |  | 0
|  | Část 9 celkem: |  | 0 | 0 | 0
Položka | Minimální požadované parametry | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Poček ks | Cena celkem bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč)
Část 10
stereomikroskop s kloubovým ramenem | - stereomikroskop s kloubovým ramenem - libovolně nastavitelné pevné kovové kloubové rameno minimální délky 80 cm, vybavené svorkou či upevněním k pracovní desce nebo odpovídajícím podstavcem umožňující umístit pozorovaný předmět 35 cm a více od místa upevnění k podložce či stolu - párový zvětšovací okulár s nastavitelnými dioptriemi a rozdílnou vzdáleností očí, sklon tubusu 45 stupňů - plynule nastavitelné LED osvětlení s vysokou světelností a dlouhou životností - max. pracovní vzdálenost je min.80 mm - celkové max. zvětšení min. 45x |  | 1 | 0 |  | 0
|  | Část 10 celkem: |  | 0 | 0 | 0
Položka | Minimální požadované parametry | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Poček ks | Cena celkem bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč)
Část 11
krokový dávkovač | - ruční krokovací pipeta/dávkovač pro sériové dávkováníbez nutnosti opakovaného plnění špičky - rozsah pipetovaného objemu minimálně 10 – 5000 µl - Min. počet kroků 40 - kalibrační certifikát součástí dodávky |  | 1 | 0 |  | 0
|  | Část 11 celkem: |  | 0 | 0 | 0
Položka | Minimální požadované parametry | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Poček ks | Cena celkem bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč)
Část 12
laboratorní třepačka | - minirotátor s variabilní rychlostí vertikálního krouživého pohybu s výměnnými držáky/rotory zkumavek - rozsah otáček minimálně 5 - 30 rpm - digitální časovač - rotor s min. kapacitou 22 zkumavek 1,5 ml - selekce pohybů rotace |  | 1 | 0 |  | 0
|  | Část 12 celkem: |  | 0 | 0 | 0