Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technické podmínky

(Specifikace, minimální technické požadavky)

Předmětem této veřejné zakázky (dále též „VZ“) je dodávka zboží, kterým se pro účely této VZ rozumí mikroskopy a další technika určená pro potřeby projektu OP VK řešeného na FVL VFU Brno a pro fakulty FVL a FVHE VFU Brno i mimo tento projekt.

Součástí pořízení zboží („předmětu plnění“) je také jeho kompletace a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, náležité seznámení určeného pracovníka zadavatele s údržbou předmětu plnění, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu plnění. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i předání technické dokumentace s přesným popisem zboží v českém jazyce, dokumentace bude zástupci zadavatele předána nejpozději při předání zboží.

Předmět plnění bude realizován v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení, metodik a v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky. Materiály, polotovary, díly a zařízení, které budou zhotovitelem použity, musí souhlasit jak s technickou specifikací, tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepší.

Minimální technické požadavky:

Část č. 1 této VZ:  Optika CZ.1.07/2.2.00/28.0288

| ### Název přístroje: | Digitální kamera pro mikroskop |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 1 ks |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| 3Mpixel digitální barevná kamera. Připojení do PC přes USB 2.0. Funkce subsampling, exp. časy v rozsahu: 1/1800-1,3s. Kompatibilní se SW QP Camera 3.0 |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

| ### Název přístroje: | Software k digitální kameře |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 1 ks |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| Adaptér pro připojení digit. kamery se zvětšení 0,5x s C moun výstupem. Kompatibilní s mikroskopem CX31. Řídící SW pro digit. kameru s funkcemi: - snímání ze široké škály snímacích zařízení (digitální fotoaparáty, kamery), - živý obraz na monitoru počítače (usnadňuje ostření a může být použit pro demonstrační účely), - vkládání kalibrovaného měřítka, měření délek, - tabulka naměřených hodnot obsahuje také základní statistiky a umožňuje psaní poznámek a exportování naměřených hodnot do souboru formátu Microsoft Excel, - pokročilé funkce pro hromadné ukládání většího množství snímků, - možnost automatického ukládání snímků do složky ihned po pořízení, - podpora jednotek mezi-zvětšení (zoomovací jednotky, měniče zvětšení) a kódovaných revolverů pro odečet aktuálního zvětšení mikroskopu, - úpravy snímků, vyznačování zajímavých detailů a vkládání textových poznámek, psaní komentářů ke snímkům, - pokročilé funkce pro tisk snímků včetně interaktivního náhledu, - automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu s možností řízení osvětlovačů a tvorby HD videosekvencí, - možnost pořizování snímků pomocí dálkové spouště, - možnost uzamčení kalibrací s ochranou heslem, ochrana kalibračních hodnot digitálním podpisem, - podpora práce na dvou monitorech, - přívětivé uživatelské rozhraní v českém jazyce, - rozšiřitelnost pomocí přídavných modulů - měření délek (možnost volně pohybovat zobrazenou hodnotou ve snímku a měnit barvu a tloušťku čáry měřící úsečky), - vkládání kalibrovaného měřítka (s možností přizpůsobit typ, velikost a barvu; vertikální či horizontální pozice). |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

| ### Název přístroje: | Fotonástavec pro mikroskop |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 1 ks |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| Trinokulární tubus kompatibilní s mikroskopem CX31. Sklon okulárů 30°, vestavěný hranol s přepínáním optické dráhy 50%/50% (okuláry/kamera). Možnost nastavení mezioční vzdálenosti v rozsahu 50-75mm. Vstup pro širokoúhlé okuláry 10x/č. pole 20 - jeden s dioptrickou korekcí. |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

Část č. 2 této VZ: Mikroskop + digitalizace obrazu

| ### Název přístroje: | Mikroskop |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 1 ks |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| Parametry mikroskopu: - Stolní ergonomický laboratorní mikroskop - Tuhý modulární stativ a stolek s ovládáním pro pravou ruku - Ergonomický pevný stolek: Ergonomický bezhřebenový mechanický stolek s pevnou výškou 128 mm a s ochrannou keramickou vrstvou s ovládáním pro pravou ruku, pohyb po ploše 76mm(X) x 52mm(Y), rotace 250°, tuhost posuvu nastavitelná v obou směrech - Ergonomický trinokulární tubus s měnitelným náklonem: náklon 5° - 35° - Zdroj světla: True color LED, plynulá regulace intenzity osvětlení, koehlerovo osvětlení, Light Manager. - Zaostřovací systém hrubý a nezávislý jemný s aretací, ostření posunem objektivů - Držák objektivů: Pevná revolverová hlava s pěti polohami s kódováním pozic - Objektivy: korigované na nekonečno, zvětšení/n.a. - Planachromát 4x/0.10 - Planachromát 10x/0.25 - Planachromát 40x/0.60 - Planachromát 100x oil/1.25 - Kondensor: universální kondenzor s výklopnou čočkou, pro světlé pole - Okuláry: 10x se zorným polem č. 22, oba s dioptrickou korekcí - Příslušenství: Protiprachový obal, přívodní kabel 240V/50Hz, imersní olej |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

| ### Název přístroje: | Digitalizace obrazu |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 1 ks |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| - adaptér pro připojení digitální kamery 0,5x C - 3,3 MPixel CCD digitální barevná kamera. Připojení do PC přes USB 2.0. - funkce binning 2x, 4x - Software QuickPHOTO CAMERA 3.0 pro komunikaci a převod snímků do PC umožňující: - přímé ovládání funkcí fotoaparátu - zobrazení živého obrazu na PC monitoru v rozlišení HD - přenos snímků do PC, úpravu a ukládání digitálních snímků - vkládání kalibrovaného měřítka a textu - kreslení do snímků - měření rozměrů v živém obraze i v sejmutých snímcích - časosběrné snímání - úpravy obrazu – kontrast/jas/barvy - export naměřených dat do MS Excel - podpora OS Windows XP, 7 a 8 (32 i 64 bit) |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

Část č. 3 této VZ: Stereomikroskop

| ### Název přístroje: | Stereomikroskop |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 1 ks |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| - Optický systém mikroskopu tzv. Galileo, zoom stereomikrokopu minimálně 16:1. - Stavebnicová robustní konstrukce, systém ostření: oboustranné hrubé i jemné, možnost nastavit tuhost hrubého ostření (tenzi), rozsah hrubého posunu minimálně 80 mm. - Rozsah zvětšení minimálně 7x až 112x, změna zvětšení (zoom) plynulá nebo též skoková - nutné pro opakovaná měření. - Revolverový nosič objektivů pro min. 2 objektivy a umožňující navíc nastavení kteréhokoliv objektivu do axiální polohy pro minimalizaci vlivu stereoskopického efektu při focení a měření. - Objektiv PlanApochromatický, zvětšení 1×, parfokalní s dalšími objektivy pro pozdější rozšíření sestavy. - Pracovní vzdálenost pro objektiv zvětšující 1× W.D.= min.60mm, Numerická apertura min. 0,15. - Tubus: trinokulární se dvěmi polohami pozorování (100% okuláry, 50/50% okuláry/kamera) číslo zorného pole okulárů min. 22, okuláry ostřící, zvětšení 10x, meziočnicová nastavitelná vzdálenost tubusu v rozsahu min. 52-76mm. - Stereomikroskop musí být vybaven aperturní clonou pro zvýšení hloubky ostrosti. - Stativ s osvětlením pro pozorování v procházejícím světle, světelný zdroj stativu minimálně 30 W halogen. - Osvětlení v dopadajícím světle: zdroj studeného světla (150W halogenová žárovka), síťové napájení, regulace intenzity osvětlení změnou napětí na žárovce nebo bez změny napětí štěrbinovou clonou. Dvojramenné samonosné světlovody (husí krky) s možností libovolného nastavení, délka ramena min 600mm, min. průměr světelného vodiče 4,5 mm na výstupu. LBD filtr pro transformaci halogenového světla zdroje na bílé denní světlo - Možnost rozšíření systému o kreslící zařízení a o fluorescenci s otočným karuselem (nosičem) excitačních a emisních filtrů pro minimálně 5 filtrových sestav současně. - Možnost dovybavení dalšími parfokalními objektivy minimálně 0,5 nebo 0,6×, 1,5 nebo 1,6× a 2× všechny PlanApochromáty. - Možnost rychlého připojení stávající kamery s vysokým rozlišením bez nutnosti měnit připojovací adaptér, tedy jen povolením aretačního šroubu uchyceni adapteru na mikroskopu a přenesení celého kompletu kamera plus adapter jako jeden celek z jednoho mikroskopu na druhy pro minimalizaci vniknutí prachu do systému během manipulace. - Programové vybavení v českém jazyce umožňující automatické vytváření obrazu s velkou hloubkou ostrosti ze série snímků vzniklé postupným proostřováním obrazu pro dosažení extrémní hloubky ostrosti. Podpora řízení existující kamery (Olympus DP 73) a možnost řízení snímání a práce mikroskopu při dodatečné motorizaci ostření stereomikroskopu. |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců (2 roky) |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

Část č. 4 této VZ: Mikroskopy pro výuku

| ### Název přístroje: | Mikroskopy s jehlou |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 2 ks |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| Specifikace - mikroskop musí mít optiku s korekcí na nekonečno - mikroskop musí mít binokulární tubus 30° s možností otáčení Hlava - revolverová min. pro 4 objektivy Objektivy: - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 4násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,10, - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 10 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,22, - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv se 40 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,65, - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv se 100 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 1,25, objektiv musí být imersní, pérový, olejový Okulár - širokoúhlý integrovaný WF 10x/22 mm (2 ks), - z toho jeden okulár je opatřen ukazovací jehlou (bez možnosti vyjmutí okulárů) Hlavice - binokulární otočná o 360 °, úhel vhledu 30 °, nastavitelný oční rozestup, možnost dioptrické kompenzace rozdílu mezi levým a pravým okem pozorovatele Osvětlení - mikroskop musí mít LED osvětlení s životností minimálně 20 000h - LED dioda s plynulou regulací intenzity jasu Stolek - ovládání stolku musí být na pravou ruku (jednoruční) - obsahuje držák pro standardní podložní sklíčka Zaostřování - mikroskop musí mít makro a mikro zaostřování Další požadavky: - mikroskop musí obsahovat jako součást balení imerzní olej - mikroskop obsahuje kryt proti prachu |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců (2 roky) |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

| ### Název přístroje: | Mikroskopy bez jehly |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 2 ks |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| Specifikace - mikroskop musí mít optiku s korekcí na nekonečno - mikroskop musí mít binokulární tubus 30° s možností otáčení Hlava - revolverová min. pro 4 objektivy Objektivy: - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 4násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,10, - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 10 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,22, - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv se 40 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,65, - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv se 100 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 1,25, objektiv musí být imersní, pérový, olejový Okulár - širokoúhlý integrovaný WF 10x/22 mm (2 ks), bez ukazovací jehly (bez možnosti vyjmutí okulárů) Hlavice - binokulární otočná o 360 °, úhel vhledu 30 °, nastavitelný oční rozestup, možnost dioptrické kompenzace rozdílu mezi levým a pravým okem pozorovatele Osvětlení - mikroskop musí mít LED osvětlení s životností minimálně 20 000h - LED dioda s plynulou regulací intenzity jasu Stolek - ovládání stolku musí být na pravou ruku (jednoruční) - obsahuje držák pro standardní podložní sklíčka Zaostřování - mikroskop musí mít makro a mikro zaostřování Další požadavky: - mikroskop musí obsahovat jako součást balení imerzní olej - mikroskop obsahuje kryt proti prachu |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců (2 roky) |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |

Část č. 5 této VZ: Mikroskopy 1110

| ### Název přístroje: | Mikroskopy |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 4 ks |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| - mikroskop musí mít tubus se seřiditelnou vzdáleností okulárů vůči sobě (dle pupilární vzdálenosti pozorovatele) minimálně v rozsahu 50 – 75 mm - mikroskop musí mít tubus s dioptrickou kompenzací rozdílu mezi levým a pravým okem pozorovatele - mikroskop musí mít tubus se zorným polem - Field Number (FN) - s hodnotou 20 nebo větší - mikroskop musí mít tubus s jednoduchým nastavením výšky okulárů vůči rovině stolu v rozsahu minimálně 5 cm („Siedentopf“ typ tubusu) - mikroskop musí mít binokulární tubus s náklonem 30 stupňů - mikroskop musí mít kovový stativ s mosaznou mechanikou - mikroskop musí mít maximální ergonomické umístění všech ovládacích prvků (např. ostření, změna osvětlení, apod.) - mikroskop musí mít optiku s korekcí na nekonečno - mikroskop musí mít kondenzor pokrývající rozsah zvětšení 4 x – 100 x (Abbé) s možností zabudování přípravku pro fázový kontrast a zástin – tmavé pole - objektivy musí být konstruovány pro šíři zorného pole (Field number - FN) 20 nebo větší - mikroskop musí mít otočný revolverový nosič objektivů pro minimálně 4 objektivy - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 4násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,10 - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 10 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,25 - mikroskop musí mít plan achromatický objektiv se 40 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,65 - mikroskop musí mít 2 okuláry s 10 násobným zvětšením a zorným polem Field Number (FN) 20 nebo větším a okuláry musí být vybaveny gumovými ohrnovatelnými očnicemi - okulár musí být připraven pro případné vložení měřicí destičky respektive drátěného ukazovátka nebo kříže - mikroskop musí mít světelný zdroj s LED osvětlením s životností LED diod minimálně 20 000 hodin a dostatečným výkonem - mikroskop musí mít makro a mikro zaostřování, dále musí mít aretaci ostření - fokus lock (aretaci makro posunu) pro snadnou ergonomickou práci s imersním objektivem a seřiditelnou tuhost makro posuvu - mikroskop musí mít skenovací (křížový) stolek s ergonomickým, bezhřebenovým vedením preparátu, ovládání stolku na pravou ruku, držák pro standardní podložní sklíčka a stupnici pro odečet souřadnic XY - mikroskop musí být zdravotnickým prostředkem in vitro dle směrnice „Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices“. - mikroskop musí mít antibakteriální povrch okuláru, tubusu a objektivů |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců (2 roky) |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 24 hodin |