Zadávací dokumentace pro

nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

zadávanou v otevřeném řízení

podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

Systém pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Zadavatel se sídlem : 		 	Univerzita Palackého v Olomouci

###### Křížkovského  8

771 47   Olomouc

IČ: 61989592

Právní forma zadavatele :			veřejná vysoká škola

Rektor : 		prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Způsob zadání : 		otevřené řízení

Profil zadavatele:    	https:// zakazky.upol.cz

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Veronika Sovová

tel.č.: +420 585 631 118, fax: 585 631 012, email: veronika.sovova@upol.cz

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené, se řídí tímto zákonem.

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky

- 1. Specifikace projektu a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1.1. Specifikace projektu

| Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| --- | --- |
| Název projektu Registrační číslo | Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 |

1.2. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,239.670,- Kč bez DPH.

1.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky na dodávky

Název							kód CPV

Chromatografy					38432200-4

Balíky programů a informační systémy		48000000-8

Osobní počítače  					30213000-5

- 2. Vymezení předmětu a podmínek veřejné zakázky

2.1.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a garanci pozáručního servisu systému pro vysoceúčinnou kapalinovou chromatografii ve dvourozměrném provedení (2D HPLC). Systém je požadován v provedení s třísložkovým vysokotlakým gradientem (tvořeným míšením složek mobilní fáze na výstupu ze tří čerpacích jednotek) a s on-line úpravou (obohacování / přečištění ) vzorků, realizovanou pomocí čtvrté (typově shodné) čerpací jednotky a vysokotlakým dvoupolohovým (deset vstupů/výstupů) programovatelným ventilem, umístěným v termostatu spolu s kolonami. Celkově je požadovaný 2D HPLC čerpací systém tvořen pomocí čtyř shodných vysokotlakých čerpacích jednotek. Sestava musí dále zahrnovat on-line vakuový odplyňovač , automatický termostatovaný dávkovač (autosampler),  UV-VIS detektor s diodovým polem (PDA), fluorescenční detektor, topený i chlazený termostat pro umístění kolon a vysokotlakého programovatelného přepínacího ventilu, veškeré potřebné kabely, propojovací materiál a vše pro kompletní instalaci a uvedení do provozu celé 2D HPLC sestavy. Nabídka musí též zahrnovat  chromatografický software kompatibilní s operačním systémem MS Windows 7  32bit, pro kompletní programování analýz a řízení nabízeného 2D HPLC, sběr a zpracování dat z nabízených detektorů, zpracování analytických zpráv (reportů), instalovaný na PC, které je součástí předmětu plnění.

Nabídnuté 2D HPLC musí splňovat níže uvedené nepodkročitelné technické parametry jednotlivých komponent a jejich uvedená množství, parametry uvedené uchazečem v nabídce musí 2D HPLC dosáhnout při testování po jeho instalaci.

2.2. Technická specifikace

Požadované technické parametry:

1. Čerpací jednotky pro tvorbu třísložkového vysokotlakého gradienu a kompletaci 2D vysokotlakého ventilu

- každá jednotka je vybavena dvěma paralelními písty v mikroprovedení

- aktivním oplachem pístů

- objem vytlačovaný na jeden plný zdvih pístu je maximálně 30 µl – hodnocený parametr – nižší hodnota výhodou

- pulzace maximálně 0,05 MPa při průtoku vody 1 ml/min a protitlaku 7MPa

- minimální rozsah nastavení průtoků od 0,0001 ml/min do 5 ml/min

- tlakový rozsah nejméně do 66 MPa při průtocích do 3 ml/min a nejméně 44 MPa v rozsahu průtoků od 3,0001 do 5 ml/min

- přesnost koncentrace složek při zapojení do vysokotlakého gradientu lepší než 0,1% RSD (relativní standardní odchylka)

2. Mísič gradientu (mixer) se třemi vstupy a jedním výstupem – objem nejvýše 100 µl, musí vyhovovat v celém rozsahu tlaků poskytovaných HPLC čerpadly a splehlivě směšovat výstupy ze tří HPLC čerpadel

3. Vakuový on-line odplyňovač  – nejméně 4 kanálový kompatibilní se všemi běžnými HPLC mobilními fázemi

4. UV-VIS detektor s diodovým polem (PDA)

- hodnota šumu nejvýše  +/- 0,6 x 10-5 AU

- dva světelné zdroje – deuteriová výbojka i wolframová lampa

- spektrální rozlišení - hodnocené z poměru výšky nejvyššího píku spektra benzenu (B) a úrovně nejhlubšího bodu

(sedla) jeho sestupné části (A), poměr B/A vyšší než 2,5 – hodnocený parametr – vyšší hodnota výhodou

- rozsah vlnových délek nejméně od 190 do 800 nm

- reprodukovatelnost vlnových délek +/- 0,1 nm

- termostatování měřicí cely – výhodou – hodnocený parametr

- rychlost sběru dat nejméně 100 Hz

- SW a HW umožňující uživateli tvorbu vlastní knihovny UV-VIS spekter

5. Fluorescenční detektor s programováním excitačních i emisních vlnových délek, plynule laditelný

- rozsah excitačních vlnových délek nejméně 200-750 nm

- rozsah emisních vlnových délek nejméně 200-750 nm

- citlivost – poměr signál / šum (S/N) pro ramanovský pík vody nejméně 2000

- přesnost nastavení vlnové délky +/- 2 nm, reprodukovatelnost +/- 0,2 nm

- automatické ověřování a rekalibrace vlnových délek porovnáním se spektrem generovaným zabudovanou rtuťovou

výbojkou

- rychlost sběru dat nejméně 100 Hz

- termostatování měřicí cely – výhodou – hodnocený parametr

6. Automatický dávkovač

- temperace vzorku před nástřikem v rozsahu minimálně 4°C až 40°C

- rozsah dávkování 0,1 až 50 μl

- počet pozic pro vzorky ve vialkách objemu 1,5 ml - nejméně 85 pozic

- možnost použít alternativně pro umístění vzorků i mikrotitrační destičky (MTP)

- přenos mezi vzorky (cross-contamination, carryover) menší než 0,005% při testování chlorhexidinem

- minimální rozsah kompatibility  pH vzorků a mobilních fází pH 1 až pH 14

- přesnost nástřiku lepší než 0,3% RSD při dávkovaném objemu 10 μl

- rychlý nástřik vzorků umožňujíci rychlé analýzy, maximální doba nástřiku při objemu 10μl je 10 vteřin

- vybaven čidlem úniku mobilní fáze pro zajištění bezpečného plně automatického chodu

7. Termostat pro kolony a přepínací ventily

- elektronické chlazení, teplotní rozsah nejméně  od -10°C pod okolní teplotou do +85° C

- regulace teplot lepší než 0,1 °C

- temperování kolon a ventilů nuceným oběhem vzduchu – intenzivní sdílení tepla

- možnost umístit do termostatu až dva programovatelné ventily pro přepínání mezi kolonami

- kapacita až 6 kolon s délkou nejméně 30 cm

- teplotně programovatelný - umožňující lineární teplotní programy

8. Vysokotlaký přepínací ventil 2 pozicový elektricky ovládaný s 10 vstupy/ výstupy ( 10 portů) s tlakovým limitem nejméně 66 MPa,  instalovaný v termostatu pro kolony a plně programovatelný (časy přepínání poloh) z nabízeneého chromatografického software

9. PC sestava v provedení mini tower operační systém (OS) MS Windows 7 professional 32 bit, paměť operační nejméně 4GB, pevný disk nejméně  500GB, optická mechanika DVD±RW USB, standardní klávesnice, USB myš, 24" barevný TFT monitor, rozlišení min. 1920x1200.

10. Chromatografický software plně kompatibilní s OS MS Windows 7 professional 32bit pro programování parametrů analýz a ovládání HPLC sestavy v četně automatického přepínání ventilu pro on-line úpravu vzorků v a práci v režimech vícerozměrné chromatografie.

V případě, že nabízené zařízení nebude splňovat výše uvedené technické specifikace, bude nabídka dodavatele ze zadávacího řízení vyřazena a uchazeč vyloučen. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo ověřit správnost v nabídce uvedených technických specifikací (např. přeměřením reálného vzorku) na náklady dodavatele.

Pokud se v této zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Dodavatel je povinen v rámci plnění veřejné zakázky doložit a garantovat nabízené technické parametry.

2.3. Ostatní podmínky veřejné zakázky:

Uchazeč je povinen dodržet technické požadavky stanovené v bodě .2.2. této zadávací dokumentace k podání nabídek, pokud je nedodrží, bude z výběrového řízení vyloučen a dále jeho nabídka nebude posuzována.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že vzhledem k přiděleným finančním prostředkům je předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřekročitelná a v případě předložení nabídek s nabídkovou cenou vyšší než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, si zadavatel v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona vyhrazuje právo zadávací řízení veřejné zakázky zrušit.

Pokud se v této zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Dodací lhůta: nejpozději do 6 týdnů ode dne podpisu příslušné kupní smlouvy poslední smluvní stranou

3.  Záruka a servis

Dodavatel poskytne v rámci nabídkové ceny záruku za jakost plnění, která nesmí být kratší 24 měsíců, s možností rozšíření na další roky formou servisních smluv. Bezplatný záruční servis se bude vztahovat jak na práci technika, tak i na veškeré náhradní součásti pro výměnu a bude zahrnovat i pravidelné preventivní prohlídky. Zajištění záručního i pozáručního servisu bude prováděno vlastními vyškolenými servisními techniky dodavatele. Dále bude garantována rychlost servisního zásahu v době záruky (nástup na odstranění vad nejpozději do 48 hodin od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, faxem, písemně), jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak. Dodavatel je povinen odstraňovat jednotlivé vady v „místě plnění“, není-li to prokazatelně technicky možné, „vadnou část“ zařízení dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu vedoucím pracoviště zadavatele. V nabídkové ceně musí být k dispozici hot-line telefonická a emailová podpora zákazníka pro konzultace a řešení méně závažných problémů vyplývajících z používání systému.

Uchazeč uvede ve své nabídce i obsah záručních podmínek, bezplatných oprav vad na dodaném zařízení a podrobný způsob zabezpečení a obsah služeb v rámci pozáruční podpory. Tyto záruční a pozáruční podmínky budou nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy.

Uchazeč je ve své nabídce povinen písemně doložit, že je zajištěno výrobcem autorizované servisní středisko nabízeného celého předmětu (všech součástí) plnění veřejné zakázky.

4. Obchodní a platební podmínky

Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh kupní smlouvy. Návrh kupní smlouvy uchazeče musí respektovat obchodní podmínky uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s těmito obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.

5. Kvalifikace dodavatelů

- 5.1 	Splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,

- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona

- v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

V souladu s ust. § 51 odst. 7 zákona prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

- Prokázání kvalifikace

- Zadavatel v souladu s § 57 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel, se kterým bude uzavřena kupní smlouva podle § 82 zákona, předložil před podpisem kupní smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky uchazeče  starší 90 kalendářních dnů.

5.2. 	Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona formou dle § 53 odst. 3 písm. a) až d) zákona a v souladu s § 57 zákona předložením prostých kopií:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b)),

- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. f)),

- potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení (§ 53 odst. 1 písm. h)),

- čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a písm. g), i) až k).

5.3. 	Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona prokáže dodavatel, který předloží prosté kopie:

- podle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

- podle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky

- 6. Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci, včetně všech jejich příloh prostřednictvím elektronického systému zadávání veřejných zakázek na Profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz.

Podle § 49 odst. 1 zákona je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a doručená kontaktní osobě předmětné veřejné zakázky nebo zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být zadavateli doručena v souladu se zákonem.

Dodatečné informace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i všem uchazečům písemně a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na Profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům písemně, i na Profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

7.  	Kritéria pro zadání veřejné zakázky

7.1  	Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

- 7.2    Dílčí hodnotící kritéria

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí hodnotící kritéria:

- výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH		55 %

- technické parametry		45 %

- 7.3    Způsob hodnocení

Kritérium č. 1   	Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH

V tomto kritériu komise vyhodnotí výši celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, a to směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:

nejnižší hodnota

--------------------------   x 100 (bodů)

hodnocená hodnota

Kritérium č. 2    	Technické parametry

Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabízené hodnoty jednotlivých požadovaných parametrů. U každého hodnoceného parametru je uvedena jeho váha v procentech, kterou zadavatel těmto parametrům přikládá. Jednotlivé parametry jsou subkritérii tohoto hodnotícího kritéria, jejich závažnosti jsou váhy subkritérií. Hodnocení bude provedeno bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorců:

Typ parametru a): u parametrů, jejichž hodnota je vyjádřena pouze splněno - nesplněno (ano - ne), bude hodnocení provedeno tak, že splněno (ano) = 100 bodů, nesplněno (ne) = 0 bodů v daném subkritériu.

Typ parametru b): u parametrů, u nichž je nejvhodnější maximální hodnota podle vzorce:

hodnota nabídky

--------------------------------------------------------      x 100 (bodů)

Hodnota nejvhodnější (maximální) nabídky

Typ parametru c): u parametrů, u nichž je nejvhodnější minimální hodnota podle vzorce

Hodnota nejvhodnější (minimální) nabídky

--------------------------------------------------------      x 100 (bodů)

hodnota nabídky

Subkritéria pro hodnocení v rámci kritéria č. 2:

V rámci hodnotícího kritéria technické parametry s váhou 45%, budou hodnocena jako níže uvedená podkritéria, která mohou v součtu dosáhnout 0 - 100 bodů:

1) parametr ad c)  Objem vytlačovaný na jeden zdvih pístu HPLC čerpadla v μl. Maximální možný počet bodů = 25 bodů.

Nabídky budou hodnoceny na stupnici 0 - 25 bodů, přičemž nejvyšší počet bodů obdrží nabídka s nejnižší hodnotou parametru podle vzorce

počet dosažených bodů:

hodnota nabídnutá v nabídce s nejnižším hodnoceným parametrem

------------------------------------------------------------------------------------------------- x  25 x 0,45

nabídnutá hodnota objemu na jeden zdvih pístu hodnocené nabídky

2) parametr ad b)  Spektrální rozlišení UV-VIS detektoru s diodovým polem - hodnocené z poměru výšky nejvyššího píku spektra benzenu (B) a úrovně nejhlubšího bodu (sedla)  jeho sestupné části (A) – hodnotí se poměr B/A. Maximální možný počet bodů = 25 bodů.  Nabídky budou hodnoceny na stupnici 0 - 25 bodů, přičemž nejvyšší počet bodů obdrží nabídka s nejvyšší hodnotou parametru rozlišení B/A podle vzorce

počet dosažených bodů :

nabídnutá hodnota B/A hodnocené nabídky

------------------------------------------------------------------------------------------                x 25 x 0,45

hodnota B/A nabídnutá v nabídce s nejvyšším hodnoceným parametrem

3) parametr ad b) Rozsah termostatování měřicí cely UV-VIS detektoru s diodovým polem ( °C)

Maximální možný počet bodů = 25 bodů Nabídky budou hodnoceny na stupnici 0 - 25 bodů, přičemž nejvyšší počet bodů obdrží nabídka s nejvyšší hodnotou rozsahu termostatování měřicí cely podle vzorce:

počet dosažených bodů :

nabídnutá hodnota rozsahu termostatování hodnocené nabídky

-------------------------------------------------------------------------------- x 25 x 0,45

hodnota nabídnutá v nabídce s nejvyšším hodnoceným parametrem

Nabídky detektorů bez aktivního termostatování měřicí cely obdrží 0 bodů.

4) parametr ad b) Rozsah termostatování měřicí cely fluorescenčního detektoru (ve °C)

Maximální možný počet bodů = 25 bodů Nabídky budou hodnoceny na stupnici 0 - 15 bodů, přičemž nejvyšší počet bodů obdrží nabídka s nejvyšší hodnotou rozsahu termostatování měřicí cely podle vzorce:

počet dosažených bodů

nabídnutá hodnota rozsahu termostatování hodnocené nabídky ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x25x  0,45

hodnota nabídnutá v nabídce s nejvyšším hodnoceným parametrem

Nabídky detektorů bez aktivního termostatování měřicí cely obdrží 0 bodů.

Jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle dílčích subkritérií se vynásobí příslušnou vahou daného subkritéria.

Na závěr se jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií č. 1 a 2 vynásobí vahou daného dílčího kritéria dle bodu 7.2

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Hodnocení nabídek bude provedeno členy hodnotící komise jmenované zadavatelem v souladu se zákonem.

Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, přiřadí nabídce v rámci tohoto kritéria 0 bodů a pro hodnocení ostatních nabídek ji v rámci tohoto kritéria nezohlední.

8. Podání nabídek

8.1 	Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 10. 2013 v 10:00 hod.

Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Oddělení veřejných zakázek

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

kontaktní osoba: Mgr. Veronika Sovová a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

8.2 	Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami započne dne 7. 10. 2013 v 10:00 hodin, jednací místnost č. 1 oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit členové komise zadavatele, zadavatel nebo jeho pověřený zástupce, statutární orgán uchazeče nebo maximálně 2 zástupci uchazeče (tito pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek), který ve lhůtě pro podání nabídek podal svoji nabídku a který se při příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků.

Komise otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a zkontroluje, zda nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 8 zákona (tj. nabídka je zpracována v požadovaném jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou a nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem). Po provedení této kontroly komise sdělí přítomným uchazečům následující informace:

- identifikační údaje uchazeče (tj. jméno obchodní firmy nebo jméno a příjmení, sídlo firmy nebo adresu),

- zda nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 8 zákona,

-    nabídková cena uchazečů.

9.   Varianty nabídek

V souladu s § 70 zákona, zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. Obsah a forma nabídky, zadávací lhůta, požadavek na poskytnutí jistoty

10.1 	Obsah nabídky

Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče (příloha č. 1),

- Doklady k prokázání splnění kvalifikace:

- doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpkladů,

- doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů,

- doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů,

- Návrh kupní smlouvy jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče zpracovaný v souladu s obchodními podmínkami v této zadávací dokumentaci uvedenými

- Doložení garantovaných technických parametrů pro doložení splnění požadavků zadavatele specifikovaných v čl.  1.2. této zadávací dokumentace a pro účely hodnotícího kritéria dle bodu 7.3. této zadávací dokumentace)

- Závazný obsah záručních a pozáručních podmínek

- Kalkulaci nabídkové ceny

- V souladu s ustanovením § 68 odst. 3 musí být součástí nabídky rovněž:

- seznam statutárním orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

- Katalogy, katalogové listy, firemní prospekty, propagační a další materiály, které nejsou zadavatelem požadovány a které se dodavatel rozhodne přiložit k nabídce. Dokumenty podle tohoto bodu nejsou povinnou součástí nabídky a mohou být předloženy i v anglickém jazyce.

10.2  	 Forma nabídky

- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

Nabídka bude podána písemně, v českém jazyce, čímž není dotčeno ust. § 51 odst. 7 zákona ve smyslu doložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace v původním jazyce a možnost uchazeče doložit doplňkové katalogy, katalogové listy, letáky apod. i v jazyce anglickém, tak jak je stanoveno v bodu 10.1. této zadávací dokumentace.

Všechny listy nabídky by měly být navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by měly být očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude podána 1x v listinné podobě v originále s označením „ORIGINÁL“, 1x v listinné podobě v kopii (včetně čestného prohlášení, že kopie odpovídá originálu nabídky) s označením „KOPIE“ a 1x v elektronické podobě na CD, vše v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče. Obálka bude označena heslem: „Systém pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatograf- NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona (vyrozumění o tom, že nabídka dodavatele byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek).

- 10.3	Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 120 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán.

10.4. Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

11. 	Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem

- zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje předložené v nabídce

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

Příloha č. 1  	Krycí list nabídky

Příloha č. 2    Obchodní a platební podmínky

Příloha č. 3	Tabulka pro hodnocení technických parametrů

V Olomouci  dne 12. srpna 2013

…………………………………………..

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

rektor UP v Olomouci

Příloha č. 1

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: | Systém pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  | Křížkovského 8, 771 47 Olomouc |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: |  |  |  | prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. |  |  |  |
| Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis oprávněné osoby jednat za uchazeče |  |  | ………………………………………….. |  |  | razítko |  |

Příloha č. 3 Hodnotící kritérium č. 2 – technické parametry-subkritéria

Uchazeč je povinen poskytnout pro hodnocení technických parametrů požadované údaje vyplněním níže uvedené tabulky,  hodnoty musí být účastníkem zaručeny a případně na vyžádání zadavatele i doloženy měřením po instalování HPLC u uživatele.

| parametr se vztahuje k bodu hodnocených technických paramerů | parametr zaručený u nabízeného HPLC | pozn.: |
| --- | --- | --- |
| a) objem ( µl ) vytlačovaný na 1 plný zdvih pístu čerpadla |  |  |
| b) dosahovaný poměr výšky peaků benzenu B/A |  |  |
| c) rozsah termostaování měřicí cely UV—VIS detektoru |  | pokud není cela termostatována – získává nabídka za daný parametr hodnotu 0 bodů |
| d) rozsah termostaování měřicí cely fluorescenčního detektoru |  | pokud není cela termostatována – získává nabídka za daný parametr hodnotu 0 bodů |