## Inchebio
Příloha č. 1 - Specifikace části I - přístroje a zařízení do laboratoře
Projekt: Inovace studijních programů "Speciální chemicko-biologické obory" na Univerzitě Pardubice, CZ.1.07/2.2.00/07.0139 - přístroje do laboratoře
Instituce: Univerzita Pardubice
Druh přístroje/příslušenství | Jednotka | Požadový počet jednotek | Cena za jednotku bez DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH | Specifikace
Rotátor | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programovatelný rotátor s rotačním, recipročním a vibračním pohybem v opakujících se cyklech nebo kontinuálně jeden z uvedených pohybů Rychlost třepání: 5 – 30 rpm Časovač rotačního a recipročního pohybu: 0 – 250 sec Úhel otáčení recipročního pohybu: 15 – 90° Úhel otáčení vibračního pohybu: 0 – 5° Časovač vibračního pohyu: 0 – 5 sec Celkový čas: 1 min – 24 hodin Příslušenství v ceně: standardní platforma pro 48 zkumavek (0,5/1,5/ 2/15 ml) Platforma pro 8 x 50 ml, 22 x 1,5/2/15 ml Platforma pro zkumavky 8 x 50 ml
Blokový termostat na zkumavky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suchý inkubátor pro zahřívání a udržování teploty zkumavek s výměnnými bloky Blokový termostat pro dva výměnné bloky Nastavitelná teplota: RT až + 150°C (krok 0,1°C), rychlá temperace Teplota kontrolována digitálním mikroprocesorem Teplotní stabilita a přesnost: +/- 0,2°C Časovač: 1 - 999 min, kontinuální Současná indikace nastavené a aktuální teploty a času Příslušenství v ceně: 2 x blok kombinovaný jednostranný 12 x 1,5/2 ml + 15 x 0,5 ml 2 x blok pro 12 x 15 ml zkumavky 1 x blok pro 4 x 50 ml zkumavky
Dávkovač kapalin | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vícenásobný dávkovač pro opakované dávkování s nastavitelným objemem dle použitých nástavců Rozsah 1 – 10 000 µl
Skleněná filtrační aparatura | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Magnetická filtrační aparatura pro vakuovou filtraci - nálevka (pro min. 300 ml) - frita pro umístění filtru – s nálevkou spojena magnetem - spodní sběrná nádoba s otvorem pro napojení vývěvy - materiál umožňující filtraci i organických rozpouštědel (metanol, acetonitril) - aparatura autoklávovatelná
Magnetický separátor | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Magnetický separátor pro 6 x 1,5/2 ml mikrozkumavky Silný magnet pro rychlou separaci
Lednice | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou, 2 kompresory, min. celkovy objem 250 l
Stolní centrifuga na zkumavky | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nechlazená centrifuga Aktuální hodnoty na displeji během centrifugace Čas nastavitelný minimálně na 30 minut Tichý chod Minimální zahřátí vzorku při centrifugaci (max. 12°C po 20 min. centrifugaci) Rychlost udávaná v RPM Automatické otevření víka po centrifugaci Kapacita: 12 x 1,5/2 ml mikrozkumavky Adaptéry pro 0,2 a 0,5 ml mikrozkumavky Zvláštní tlačítko „Shortspin“ – pro rychlé stočení Ochrana před nevyvážením Max. otáčky: alespoň 13400 rpm
Kyvety do spektrofotometru | pár (2 ks) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Semi – mikrokyveta Rozměry: 12,5 (š) x 45 (v) mm Materiál: Q – křemenná kyveta pro oblast UV-VIS Rozsah použití: 170 - 2600 nm Minimální transmise: 80% při 200 nm Optická délka: 10 mm Objem: 1,4 ml
pH metr | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zobrazení teploty a pH roztoku zároveň na displeji Včetně stojánku na elektrodu Minimální přesnost 0,01 jednotek pH Rozsah pH 0-14 Možnost dvou- i tříbodové kalibrace Zobrazení zhodnocení výsledku kalibrace na displeji
Elektrody k pH metru | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elektrody s integrovaným teplotním čidlem Rozsah pH 0-14 DIN konektor (+ možné další konektory)
Ultrazvuková lázeň | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulace času vypnutí a možnost nepřetržitého chodu Regulace teploty Včetně 2 ks siťových držáků - celkem Minimální objem 2,5 l
Magnetické míchadlo | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minimální průměr míchadla 11 cm Plynulá regulace otáček Integrovaný ohřev
Laboratorní sušárna | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minimální objem sušárny 30 litrů Regulace teploty i času vypnutí Možnost nepřetržitého chodu Dosažení maximální teploty nejméně při 200°C Minimální výkon ohřevu 900 W
digitální tlakoměr | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tlakoměry digitální na paži - měření tepové frekvence, systolického a diastolického tlaku krve Síťový napáječ Univerzální manžeta (obvod paže nejméně v rozmezí 25-43 cm) Současné zobrazení syst. a diast. tlaku na displeji odolnost proti arytmiím (min. 5 pulsů)
Membránová vývěva | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minimální čerpací rychlost 12 l/min Vypínač „zapnuto/vypnuto“
Analytické váhy | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Analytické váhy s interní kalibrací Váživost min. 200 g Minimální citlivost 0,1 mg Reprodukovatelnost - minimálně 0,1 mg
Vodní lázeň s termostatem | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.) Termostat Minimální rozsah teplot – 25-80°C Minimální výkon topné spirály – 1000 W Minimální výkon čerpadla – 9 l/min 2.) Vodní lázeň Průhledná vodní lázeň Minimální objem lázně – 5 l Teplotní stálost materiálu alespoň do 90°C
Třepačka mikrozkumavek | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Možnost stálého chodu a také možnost chodu při dotyku Regulace otáček Minimální rozsah otáček - 0-2000 ot./min. Včetně nástavce na mikrotitrační destičky pro každou třepačku
Maximální cena |  |  |  | 0 | 0 | 0
Maximální cena - zaokrouhlení: |  |  |  | 551625 | 110325 | 661950
Místo dodání:
Univerzita Pardubice
Studentská 573
532 10 Pardubice