## Seznam prostor-2009-05-21
#: | Program: | CO | Titul: | Jméno: | Příjmení: | Titul za jm.: | Budova: | Umístění: | Typ prostou | Název: | Popis: | Speciální požadavky: | Komentář: | Plocha: | počet pracovníků/míst | zatřídění
1 | 1 Molekulární biofyzika | Fojta |  |  | Fojta |  | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Laboratoř/přípravna |  | Umístění v podzemí. Externí vibrace nežádoucí. Odstíněná laboratoř (Faradayova klec). Bezprašné klimatizované prostředí (prachové filtry). V místnosti se předpokládá uložení plynových tlakových nádob (argon, kyslík, čistý zemní plyn) - předpokládán rozvod plynů i do laboratoří. Předpokládá se zde uložení chladící jednotky pro lasery. |  | 28 |  | l
2 | 1 Molekulární biofyzika | Fojta |  |  | Fojta |  | Pavilon | Suterén | Laboratoř | SPM | Napůl tmavá/světlá. Umístění v podzemí. Externí vibrace nežádoucí. Odstíněná laboratoř (Faradayova klec). Bezprašné klimatizované prostředí (prachové filtry). |  |  | 12 |  | l
3 | 1 Molekulární biofyzika | Fojta |  |  | Fojta |  | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Raman kombinovaný s FTIR |  | Napůl tmavá/světlá. Umístění v podzemí. Externí vibrace nežádoucí. Odstíněná laboratoř (Faradayova klec). Bezprašné klimatizované prostředí (prachové filtry). Energetická náročnost (použití výkonných laserů - chladící voda a energie). |  | 16 |  | l
4 | 1 Molekulární biofyzika | Fojta |  |  | Fojta |  | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Laboratoř elektrochemická + SPR |  | Umístění v podzemí (z hlediska návaznosti na předchozí laboratoře, částečně bude využívat jejich vybavení). Externí vibrace nežádoucí. Odstíněná laboratoř (Faradayova klec). Bezprašné klimatizované prostředí (prachové filtry). V místnosti se předpokládá uložení plynových tlakových nádob (argon, kyslík, zemní plyn). |  | 40 |  | l
5 | 1 Molekulární biofyzika | Fojta |  |  | Fojta |  | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Sítotisk |  |  |  | 20 |  | l
6 | 1 Molekulární biofyzika | Fojta |  |  | Fojta |  | Pavilon |  | Pracovna |  | Požadovány pracovny pro celkem pro 10 osob, 3 místnosti, celkem 85 m2, v seznamu rozděleno na tři místosti. |  |  | 28.3 | 3 | p
7 | 1 Molekulární biofyzika | Fojta |  |  | Fojta |  | Pavilon |  | Pracovna |  | Požadovány pracovny pro celkem pro 10 osob, 3 místnosti, celkem 85 m2, v seznamu rozděleno na tři místosti. |  |  | 28.3 | 3 | p
8 | 1 Molekulární biofyzika | Fojta |  |  | Fojta |  | Pavilon |  | Pracovna |  | Požadovány pracovny pro celkem pro 10 osob, 3 místnosti, celkem 85 m2, v seznamu rozděleno na tři místosti. |  |  | 28.3 | 4 | p
9 | 1 Molekulární biofyzika | Společné | Doc. RNDr. | Petr | Společné | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | Zasedací místnost | Zasedací místnost s knihovnou a videokonferenčním vybavením |  |  | 30 | 20-25 | o
10 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF NMR | Hala pro NMR spektrometry 950 MHz, 850 MHz a 500 MHz 10 x 17 m, z toho podélně oddělit 3m přepážkou prostor pro operátory. Vně anglický dvorek o šířce min. 2m pro tepelné výměníky kryosond, na všech přístupech dodržet šířku 2,4 m a výšku 3,2 m pro nastěhování magnetů. | Světlá výška min. 5.6 m, rozptylové magnetické pole nad stropem ještě asi 1m – tj. možnost další pater s opatrností, nosnost podlahy 20 tun (magnety 8+7+3 t, elektronika, kryosondy atd.), příkon 3x15 kW, 3 fáze, zálohování (UPS), teplotní stabilita ±1°C, umístění haly v lokalitě bez poruch elektromagnetického pole způsobených např. elektrickou dopravou (trolejbus, tramvaj) nebo transformátory a na pevném podlaží, podlaha pod magnety 3,5 x 3,5 m izolovaná od vibrací zbytku budovy, nad tím hák o nosnosti 7 t, použití feromagnetických konstrukčních materiálů omezit na nejmenší možnou míru (např. dřevěná stavba), rozvod stlačeného vzduchu, plynného dusíku a helia, systém pro jímání odpařeného helia, jeho čištění a zkapalnění (heliové hospodářství), zásobník na kapalný dusík 2000 l – společné s CF Funkční zobrazování. |  | 170 |  | l
11 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Přístavek |  | Komunikace | CF NMR | Přístupy do haly NMR | Na všech přístupech dodržet šířku 2,4 m a výšku 3,2 m pro nastěhování magnetů. |  | 0 |  | l
12 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Přístavek |  | Pracovna | CF NMR | Pracovna pro techniky NMR |  |  | 30 | 5 | p
13 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Přístavek |  | Pracovna | CF NMR | Sdílená technická místnost NMR |  |  | 30 | 5 | p
14 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř NMR spektroskopie v pevné fázi | Velká laboratoř pro přípravu vzorků, 30 m2 oddělit skleněnou přepážkou jako pracovny. | Zálohování el. – diesel, UPS, celoroční větrání a klimatizace – přesná, bezprašné prostředí, odvětrání. |  | 110 |  | l
15 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř NMR spektroskopie v pevné fázi | Laboratoře kategorie 2 sdílené v rámci programu strukturní biologie. Chladová místnost (4°C) – 15m2. | Zálohování el. – diesel, UPS, celoroční větrání a klimatizace – přesná, bezprašné prostředí, odvětrání. |  | 65 |  | l
16 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř NMR spektroskopie v pevné fázi | Chladová místnost (4°C) – 15m2 – součást laboratoře kategorie 2 (102,01). | Zálohování el. – diesel, UPS, celoroční větrání a klimatizace – přesná, bezprašné prostředí, odvětrání. |  | 15 |  | l
17 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř NMR spektroskopie v pevné fázi | Pracovna skupiny NMR spektroskopie v pevné fázi. |  |  | 15 | 2 | p
18 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř NMR spektroskopie v pevné fázi | Pracovna skupiny NMR spektroskopie v pevné fázi. |  |  | 15 | 2 | p
19 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř NMR spektroskopie v pevné fázi | Pracovna skupiny NMR spektroskopie v pevné fázi. |  |  | 25 | 3 | p
20 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř NMR spektroskopie v pevné fázi | Pracovna skupiny NMR spektroskopie v pevné fázi. |  |  | 25 | 3 | p
21 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř NMR spektroskopie v kapalné fázi | Velká laboratoř pro přípravu vzorků, 30 m2 oddělit skleněnou přepážkou jako pracovny. | Zálohování el. – diesel, UPS, celoroční větrání a klimatizace – přesná, bezprašné prostředí, odvětrání. |  | 110 |  | l
22 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř NMR spektroskopie v kapalné fázi | Laboratoř kategorie 2 sdílená v rámci programu strukturní biologie – pro manipulaci s geneticky modifikovanými organismy a pro studium biointerakcí patogenních mikroorganismů a biotoxinů. Chladová místnost (4°C) – 15m2. | Zálohování el. – diesel, UPS, celoroční větrání a klimatizace – přesná, bezprašné prostředí, odvětrání. |  | 65 |  | l
23 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř NMR spektroskopie v kapalné fázi | Chladová místnost (4°C) – 15m2 – součást laboratoře kategorie 2 (103,01). | Zálohování el. – diesel, UPS, celoroční větrání a klimatizace – přesná, bezprašné prostředí, odvětrání. |  | 15 |  | l
24 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř NMR spektroskopie v kapalné fázi | Laboratoř kategorie 3 |  |  | 40 |  | l
25 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř NMR spektroskopie v kapalné fázi | Malá Pracovna skupiny NMR spektroskopie v kapalné fázi |  |  | 15 | 2 | p
26 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř NMR spektroskopie v kapalné fázi | Malá pracovna skupiny NMR spektroskopie v kapalné fázi |  |  | 15 | 2 | p
27 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř NMR spektroskopie v kapalné fázi | Pracovna skupiny NMR spektroskopie v kapalné fázi |  |  | 25 | 3 | p
28 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Prof. RNDr. | Vladimír | Sklenář | DrSc. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř NMR spektroskopie v kapalné fázi | Pracovna skupiny NMR spektroskopie v kapalné fázi |  |  | 25 | 3 | p
29 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Radek | Marek | Ph.D. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Rentgenová krystalografie a robotika | Laboratoř pro RTG difraktometr | RTG laboratoře kontinuálně vedle sebe, zatemnitelné (mobilní stínění), zálohované zásuvky, nosnost podlahy 1.000 kg/m2 (váha železné kostky), – tj. raději v suterénu. RTG laboratoře klimatizovány: vlhkost maximálně 70%, max. změna o 10% za měsíc, teplota - max. změna o 10 °C za měsíc, pracovny obsluhy sousedící z obou stran s RTG laboratoří. Potřeba dusíku – v dosahu by měl být zásobník dusíku a opravdu dosažitelný, v případě plánování stabilních rozvodů dusíku lze uvažovat i o variantě přívodu dusíku do RTG laboratoří, ale muselo by to být ekonomické. Potřeby nejsou tak vysoké jako u NMR. |  | 40 |  | l
30 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Radek | Marek | Ph.D. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Rentgenová krystalografie a robotika | Laboratoř pro RTG difraktometr | RTG laboratoře kontinuálně vedle sebe, zatemnitelné (mobilní stínění), zálohované zásuvky, nosnost podlahy 1.000 kg/m2 (váha železné kostky), – tj. raději v suterénu. RTG laboratoře klimatizovány: vlhkost maximálně 70%, max. změna o 10% za měsíc, teplota - max. změna o 10 °C za měsíc, pracovny obsluhy sousedící z obou stran s RTG laboratoří. Potřeba dusíku – v dosahu by měl být zásobník dusíku a opravdu dosažitelný, v případě plánování stabilních rozvodů dusíku lze uvažovat i o variantě přívodu dusíku do RTG laboratoří, ale muselo by to být ekonomické. Potřeby nejsou tak vysoké jako u NMR. |  | 20 |  | l
31 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Radek | Marek | Ph.D. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Rentgenová krystalografie a robotika | Laboratoř pro RTG difraktometr | RTG laboratoře kontinuálně vedle sebe, zatemnitelné (mobilní stínění), zálohované zásuvky, nosnost podlahy 1.000 kg/m2 (váha železné kostky), – tj. raději v suterénu. RTG laboratoře klimatizovány: vlhkost maximálně 70%, max. změna o 10% za měsíc, teplota - max. změna o 10 °C za měsíc, pracovny obsluhy sousedící z obou stran s RTG laboratoří. Potřeba dusíku – v dosahu by měl být zásobník dusíku a opravdu dosažitelný, v případě plánování stabilních rozvodů dusíku lze uvažovat i o variantě přívodu dusíku do RTG laboratoří, ale muselo by to být ekonomické. Potřeby nejsou tak vysoké jako u NMR. |  | 40 |  | l
32 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Radek | Marek | Ph.D. | Pavilon | Suterén | Pracovna | Rentgenová krystalografie a robotika | Pracovna obsluhy RTG | Pracovny obsluhy sousedící z obou stran s RTG laboratoří. |  | 16 | 2 | p
33 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Radek | Marek | Ph.D. | Pavilon | Suterén | Pracovna | Rentgenová krystalografie a robotika | Pracovna obsluhy RTG | Pracovny obsluhy sousedící z obou stran s RTG laboratoří. |  | 16 | 2 | p
34 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Radek | Marek | Ph.D. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Rentgenová krystalografie a robotika | Temperovaná místnost 4°C pro krystalizace, uchovávání misek a automatické dokumentační systémy | Připojení na síť, zálohované zásuvky UPS |  | 20 |  | l
35 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Radek | Marek | Ph.D. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Rentgenová krystalografie a robotika | Temperovaná místnost 20°C pro krystalizace, uchovávání misek a automatické dokumentační systémy | Připojení na síť, zálohované zásuvky UPS |  | 20 |  | l
36 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Radek | Marek | Ph.D. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Rentgenová krystalografie a robotika | Krystalizační robotika |  |  | 30 |  | l
37 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Radek | Marek | Ph.D. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Rentgenová krystalografie a robotika | Biochemická laboratoř |  |  | 30 |  | l
38 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Radek | Marek | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Rentgenová krystalografie a robotika | Pracovna skupiny Rentgenová krystalografie a robotika |  |  | 16 | 2 | p
39 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Radek | Marek | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Rentgenová krystalografie a robotika | Pracovna skupiny Rentgenová krystalografie a robotika |  |  | 16 | 2 | p
40 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Radek | Marek | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Rentgenová krystalografie a robotika | Pracovna skupiny Rentgenová krystalografie a robotika |  |  | 16 | 2 | p
41 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Nanobitechnologická laboratoř – AFM | Speciální umístění: laboratoře v podzemí, část v nouzi i v nejnižším nadzemním podlaží. Větrání/klimatizace: NORMÁLNÍ, část prostor ALESPOŇ 2 lab. místnosti S VYPÍNATELNOU klimatizací a S REGULOVATELNOU (= např. vypínatelnou vzduchotechnikou). Externí vibrace NEŽÁDOUCÍ, EXTERNÍ VIBRACE VELMI VADÍ, akustická izolace stačí pouze pro 1 lab. místnost. Externí hluk VELMI NEŽÁDOUCÍ, bude zapotřebí několik antivibračních stolů. |  | 15 |  | l
42 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Nanobitechnologická laboratoř – AFM | Speciální umístění: laboratoře v podzemí, část v nouzi i v nejnižším nadzemním podlaží. Větrání/klimatizace: NORMÁLNÍ, část prostor ALESPOŇ 2 lab. místnosti S VYPÍNATELNOU klimatizací a S REGULOVATELNOU (= např. vypínatelnou vzduchotechnikou). Externí vibrace NEŽÁDOUCÍ, EXTERNÍ VIBRACE VELMI VADÍ, akustická izolace stačí pouze pro 1 lab. místnost. Externí hluk VELMI NEŽÁDOUCÍ, bude zapotřebí několik antivibračních stolů. |  | 15 |  | l
43 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon |  | Laboratoř | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Nanobitechnologická laboratoř – nanášení vzorků, imobilizace, mikro/nanočipy |  |  | 30 |  | l
44 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon |  | Laboratoř | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Nanobitechnologická laboratoř biointerakcí |  |  | 20 |  | l
45 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon |  | Laboratoř | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Nanobitechnologická laboratoř biointerakcí |  |  | 20 |  | l
46 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon |  | Laboratoř | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Laboratoř kategorie 3 – pro studium biointerakcí patogenních mikroorganismů a biotoxinů |  |  | 20 |  | l
47 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Pracovna docentů a odborných asistentů |  |  | 15 | 2 | l
48 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Pracovna docentů a odborných asistentů |  |  | 15 | 2 | p
49 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Pracovna docentů a odborných asistentů |  |  | 15 | 2 | p
50 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Pracovna postdoktorandů a obslužného personálu |  |  | 20 | 3 | p
51 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Pracovna postdoktorandů a obslužného personálu |  |  | 20 | 3 | p
52 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Pracovna postdoktorandů a obslužného personálu |  |  | 20 | 3 | p
53 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Pracovna doktorandů a studentů |  |  | 25 | 3 | p
54 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Pracovna doktorandů a studentů |  |  | 25 | 3 | p
55 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. RNDr. | Petr | Skládal | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | CF Nanobiotechnologie a biointerakce | Pracovna doktorandů a studentů |  |  | 25 | 3 | p
56 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. Mgr. | Štěpánka | Vaňáčová | Ph.D. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Laboratoř RNA biologie obratlovců | Místnost na akvária č.1 – 50 m2, klimatizace, odvodní kanálky. Ne vedle hlučných labů, ne vedle vibrací. |  |  | 50 |  | l
57 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. Mgr. | Štěpánka | Vaňáčová | Ph.D. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Laboratoř RNA biologie obratlovců | Místnost na akvária č.2 – 10 m2 (karanténa nakažených rybiček) , klimatizace, odvodní kanálky. Ne vedle hlučných labů, ne vedle vibrací. |  |  | 10 |  | l
58 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. Mgr. | Štěpánka | Vaňáčová | Ph.D. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Laboratoř RNA biologie obratlovců | Manipulace s embryi – 15 m2 – mikromanipulátory, mikroskop, zatemnění |  |  | 15 |  | l
59 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. Mgr. | Štěpánka | Vaňáčová | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř RNA biologie obratlovců |  |  |  | 12 | 2 | p
60 | 1 Strukturní biologie | Sklenář | Doc. Mgr. | Štěpánka | Vaňáčová | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř RNA biologie obratlovců |  |  |  | 28 | 4 | p
61 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Doc. Mgr. | Jiří | Damborský | Dr. | Pavilon | Nadzemní podlaží | Laboratoř | MCBCE | Laboratoř syntetické biologie, konstrukce biologicky aktivních komplexů |  |  | 40 |  | l
62 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Doc. Mgr. | Jiří | Damborský | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | MCBCE | Pracovna vedoucího skupiny |  |  | 12 | 1 | p
63 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Doc. Mgr. | Jiří | Damborský | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | MCBCE | Pracovna skupiny |  |  | 14 | 2 | p
64 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Doc. Mgr. | Jiří | Damborský | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | MCBCE | Pracovna skupiny |  |  | 14 | 2 | p
65 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Mgr. | Kamil | Paruch | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | MCBCE | Laboratoř medicinální chemie, organická syntéza |  |  | 50 |  | l
66 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Mgr. | Kamil | Paruch | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | MCBCE | Laboratoř medicinální chemie, organická syntéza |  |  | 50 |  | l
67 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Mgr. | Kamil | Paruch | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | MCBCE | Pracovna vedoucího skupiny |  |  | 12 | 1 | p
68 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Mgr. | Kamil | Paruch | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | MCBCE | Pracovna skupiny |  |  | 14 | 2 | p
69 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Mgr. | Lumír | Krejčí | Ph.D. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | MCBCE | Laboratoř fluorescenční analýzy molekul |  |  | 30 |  | l
70 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Mgr. | Lumír | Krejčí | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | MCBCE | Pracovna vedoucího skupiny |  |  | 12 | 1 | p
71 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Mgr. | Lumír | Krejčí | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | MCBCE | Pracovna skupiny |  |  | 14 | 2 | p
72 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Doc. MVDr. | Aleš | Hampl | CSc. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | MCBCE | Laboratoř biologie pluripotentních buněk, kultivace pluripotentních/kmenových buněk |  |  | 25 |  | l
73 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Doc. MVDr. | Aleš | Hampl | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | MCBCE | Pracovna vedoucího skupiny |  |  | 12 | 1 | p
74 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Doc. MVDr. | Aleš | Hampl | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | MCBCE | Pracovna skupiny |  |  | 14 | 2 | p
75 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Prof. RNDr. | Jan | Šmarda | CSc. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | MCBCE | Laboratoř buněčné diferenciace, kultivace buněk |  |  | 25 |  | l
76 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Prof. RNDr. | Jan | Šmarda | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | MCBCE | Pracovna vedoucího skupiny |  |  | 12 | 1 | p
77 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Prof. RNDr. | Jan | Šmarda | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | MCBCE | Pracovna skupiny |  |  | 14 | 2 | p
78 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Mgr. | Stjepan | Uldrijan | PhD. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | MCBCE | Laboratoř nádorových buněk, kultivace buněk |  |  | 25 |  | l
79 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Mgr. | Stjepan | Uldrijan | PhD. | Pavilon |  | Pracovna | MCBCE | Pracovna vedoucího skupiny |  |  | 12 | 1 | p
80 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák | Mgr. | Stjepan | Uldrijan | PhD. | Pavilon |  | Pracovna | MCBCE | Pracovna skupiny |  |  | 14 | 2 | p
81 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák |  |  | Společné |  | Pavilon | Suterén | Laboratoř | MCBCE | Laboratoř zobrazování živých buněk |  |  | 50 |  | l
82 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř | MCBCE | Laboratoř molekulární biologie |  |  | 40 |  | l
83 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř | MCBCE | Laboratoř molekulární biologie |  |  | 40 |  | l
84 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř | MCBCE | Chladová místnost |  |  | 15 |  | l
85 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř | MCBCE | Sterilizace a mytí, včetně odděleného prostoru pro sklad odpadu |  |  | 25 |  | l
86 | 2 Biomolekulární a buněčné inženýrství | Dvořák |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř | MCBCE | Sklad hořlavin, kyselin a toxických chemikálií |  |  | 10 |  | l
87 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | RNDr. | Zbyněk | Zdráhal | Dr. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | Proteomická CF | MS laboratoř | Speciální požadavky na proteomickou CF: světlá výška laboratoře 3m, u FTMS min. 3,5 m; energ. požadavky (MS – každý stroj okolo 3 kW); umístění pokud možno v přízemí; hmotnost zařízení: MS 200 – 5000 kg; celoroční větrání a klimatizace - přesná; strojovny – vzduchotechnika+chlazení zálohování el. – diesel + nutně aspoň 20kVA UPS, pokud FTMS, pak heliové hospodářství a další záloha 380V/20A |  | 50 |  | l
88 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | RNDr. | Zbyněk | Zdráhal | Dr. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | Proteomická CF | MS laboratoř | Speciální požadavky na proteomickou CF: světlá výška laboratoře 3m, u FTMS min. 3,5 m; energ. požadavky (MS – každý stroj okolo 3 kW); umístění pokud možno v přízemí; hmotnost zařízení: MS 200 – 5000 kg; celoroční větrání a klimatizace - přesná; strojovny – vzduchotechnika+chlazení zálohování el. – diesel + nutně aspoň 20kVA UPS, pokud FTMS, pak heliové hospodářství a další záloha 380V/20A |  | 50 |  | l
89 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | RNDr. | Zbyněk | Zdráhal | Dr. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | Proteomická CF | FTMS laboratoř | Speciální požadavky na proteomickou CF: světlá výška laboratoře 3m, u FTMS min. 3,5 m; energ. požadavky (MS – každý stroj okolo 3 kW); umístění pokud možno v přízemí; hmotnost zařízení: MS 200 – 5000 kg; celoroční větrání a klimatizace - přesná; strojovny – vzduchotechnika+chlazení zálohování el. – diesel + nutně aspoň 20kVA UPS, pokud FTMS, pak heliové hospodářství a další záloha 380V/20A |  | 30 |  | l
90 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | RNDr. | Zbyněk | Zdráhal | Dr. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | Proteomická CF | Obslužná laboratoř – kompresor | Speciální požadavky na proteomickou CF: světlá výška laboratoře 3m, u FTMS min. 3,5 m; energ. požadavky (MS – každý stroj okolo 3 kW); umístění pokud možno v přízemí; hmotnost zařízení: MS 200 – 5000 kg; celoroční větrání a klimatizace - přesná; strojovny – vzduchotechnika+chlazení zálohování el. – diesel + nutně aspoň 20kVA UPS, pokud FTMS, pak heliové hospodářství a další záloha 380V/20A |  | 20 |  | l
91 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | RNDr. | Zbyněk | Zdráhal | Dr. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | Proteomická CF | Obslužná laboratoř – příprava vzorků | Speciální požadavky na proteomickou CF: světlá výška laboratoře 3m, u FTMS min. 3,5 m; energ. požadavky (MS – každý stroj okolo 3 kW); umístění pokud možno v přízemí; hmotnost zařízení: MS 200 – 5000 kg; celoroční větrání a klimatizace - přesná; strojovny – vzduchotechnika+chlazení zálohování el. – diesel + nutně aspoň 20kVA UPS, pokud FTMS, pak heliové hospodářství a další záloha 380V/20A |  | 20 |  | l
92 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | RNDr. | Zbyněk | Zdráhal | Dr. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | Proteomická CF | Obslužná laboratoř – elfo | Speciální požadavky na proteomickou CF: světlá výška laboratoře 3m, u FTMS min. 3,5 m; energ. požadavky (MS – každý stroj okolo 3 kW); umístění pokud možno v přízemí; hmotnost zařízení: MS 200 – 5000 kg; celoroční větrání a klimatizace - přesná; strojovny – vzduchotechnika+chlazení zálohování el. – diesel + nutně aspoň 20kVA UPS, pokud FTMS, pak heliové hospodářství a další záloha 380V/20A |  | 20 |  | l
93 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | RNDr. | Zbyněk | Zdráhal | Dr. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | Proteomická CF | Obslužná laboratoř – LC | Speciální požadavky na proteomickou CF: světlá výška laboratoře 3m, u FTMS min. 3,5 m; energ. požadavky (MS – každý stroj okolo 3 kW); umístění pokud možno v přízemí; hmotnost zařízení: MS 200 – 5000 kg; celoroční větrání a klimatizace - přesná; strojovny – vzduchotechnika+chlazení zálohování el. – diesel + nutně aspoň 20kVA UPS, pokud FTMS, pak heliové hospodářství a další záloha 380V/20A |  | 10 |  | l
94 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | RNDr. | Zbyněk | Zdráhal | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | Proteomická CF | Pracovna obsluhy |  |  | 15 | 2 | p
95 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | RNDr. | Zbyněk | Zdráhal | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | Proteomická CF | Pracovna obsluhy |  |  | 15 | 2 | p
96 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | RNDr. | Zbyněk | Zdráhal | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | Proteomická CF | Pracovna obsluhy |  |  | 15 | 2 | p
97 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | RNDr. | Zbyněk | Zdráhal | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | Proteomická CF | Pracovna obsluhy |  |  | 15 | 2 | p
98 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | RNDr. | Zbyněk | Zdráhal | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | Proteomická CF | Pracovna obsluhy |  |  | 15 | 2 | p
99 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | RNDr. | Zbyněk | Zdráhal | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | Proteomická CF | Pracovna studentů / zákazníků |  |  | 25 | 3 | p
100 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon | Nejvyšší podlaží, vazba na skleník na střeše | Laboratoř | Laboratoř cytogenomiky rostlin |  | Nutné návaznosti: na zázemí pro kultivaci rostlin (skleník 60 m2), 2 růstové klimatické komory - fytotrony (2x15m2), návaznost na mikroskopické centrum a sekvenátory (genomickou CF). Pokud by byly skleníky na střeše, bylo by vhodné umístit růst. komory a celý zbytek Laboratoře na nejvyšším podlaží, aby se minimalizovaly trasy na převážení rostlin. Celoroční větrání a klimatizace. |  | 50 |  | l
101 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon | Nejvyšší podlaží, vazba na skleník na střeše | Laboratoř | Laboratoř cytogenomiky rostlin |  | Nutné návaznosti: na zázemí pro kultivaci rostlin (skleník 60 m2), 2 růstové klimatické komory - fytotrony (2x15m2), návaznost na mikroskopické centrum a sekvenátory (genomickou CF). Pokud by byly skleníky na střeše, bylo by vhodné umístit růst. komory a celý zbytek Laboratoře na nejvyšším podlaží, aby se minimalizovaly trasy na převážení rostlin. Celoroční větrání a klimatizace. |  | 30 |  | l
102 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon | Nejvyšší podlaží, vazba na skleník na střeše | Laboratoř | Laboratoř cytogenomiky rostlin | Mikroskopická laboratoř | Zatemnění. Nutné návaznosti: na zázemí pro kultivaci rostlin (skleník 60 m2), 2 růstové klimatické komory - fytotrony (2x15m2), návaznost na mikroskopické centrum a sekvenátory (genomickou CF). Pokud by byly skleníky na střeše, bylo by vhodné umístit růst. komory a celý zbytek Laboratoře na nejvyšším podlaží, aby se minimalizovaly trasy na převážení rostlin. Celoroční větrání a klimatizace. |  | 20 |  | l
103 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon | Nejvyšší podlaží, vazba na skleník na střeše | Laboratoř | Laboratoř cytogenomiky rostlin | Cytol. laboratoř | Zatemnění. Nutné návaznosti: na zázemí pro kultivaci rostlin (skleník 60 m2), 2 růstové klimatické komory - fytotrony (2x15m2), návaznost na mikroskopické centrum a sekvenátory (genomickou CF). Pokud by byly skleníky na střeše, bylo by vhodné umístit růst. komory a celý zbytek Laboratoře na nejvyšším podlaží, aby se minimalizovaly trasy na převážení rostlin. Celoroční větrání a klimatizace. |  | 20 |  | l
104 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon | Nejvyšší podlaží, vazba na skleník na střeše | Laboratoř | Laboratoř cytogenomiky rostlin |  | Nutné návaznosti: na zázemí pro kultivaci rostlin (skleník 60 m2), 2 růstové klimatické komory - fytotrony (2x15m2), návaznost na mikroskopické centrum a sekvenátory (genomickou CF). Pokud by byly skleníky na střeše, bylo by vhodné umístit růst. komory a celý zbytek Laboratoře na nejvyšším podlaží, aby se minimalizovaly trasy na převážení rostlin. Celoroční větrání a klimatizace. |  | 25 |  | l
105 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon | Nejvyšší podlaží, vazba na skleník na střeše | Laboratoř | Laboratoř cytogenomiky rostlin |  | Nutné návaznosti: na zázemí pro kultivaci rostlin (skleník 60 m2), 2 růstové klimatické komory - fytotrony (2x15m2), návaznost na mikroskopické centrum a sekvenátory (genomickou CF). Pokud by byly skleníky na střeše, bylo by vhodné umístit růst. komory a celý zbytek Laboratoře na nejvyšším podlaží, aby se minimalizovaly trasy na převážení rostlin. Celoroční větrání a klimatizace. |  | 15 |  | l
106 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon | Nejvyšší podlaží, vazba na skleník na střeše | Laboratoř | Laboratoř cytogenomiky rostlin |  | Nutné návaznosti: na zázemí pro kultivaci rostlin (skleník 60 m2), 2 růstové klimatické komory - fytotrony (2x15m2), návaznost na mikroskopické centrum a sekvenátory (genomickou CF). Pokud by byly skleníky na střeše, bylo by vhodné umístit růst. komory a celý zbytek Laboratoře na nejvyšším podlaží, aby se minimalizovaly trasy na převážení rostlin. Celoroční větrání a klimatizace. |  | 11 |  | l
107 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon | Nejvyšší podlaží, vazba na skleník na střeše | Laboratoř | Laboratoř cytogenomiky rostlin |  | Nutné návaznosti: na zázemí pro kultivaci rostlin (skleník 60 m2), 2 růstové klimatické komory - fytotrony (2x15m2), návaznost na mikroskopické centrum a sekvenátory (genomickou CF). Pokud by byly skleníky na střeše, bylo by vhodné umístit růst. komory a celý zbytek Laboratoře na nejvyšším podlaží, aby se minimalizovaly trasy na převážení rostlin. Celoroční větrání a klimatizace. |  | 15 |  | l
108 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon | Nejvyšší podlaží, vazba na skleník na střeše | Laboratoř | Laboratoř cytogenomiky rostlin |  | Nutné návaznosti: na zázemí pro kultivaci rostlin (skleník 60 m2), 2 růstové klimatické komory - fytotrony (2x15m2), návaznost na mikroskopické centrum a sekvenátory (genomickou CF). Pokud by byly skleníky na střeše, bylo by vhodné umístit růst. komory a celý zbytek Laboratoře na nejvyšším podlaží, aby se minimalizovaly trasy na převážení rostlin. Celoroční větrání a klimatizace. |  | 10 |  | l
109 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Pracovna pro Laboratoř cytogenomiky rostlin |  |  |  | 15 | 2 | p
110 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Pracovna pro Laboratoř cytogenomiky rostlin |  |  |  | 15 | 2 | p
111 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Pracovna pro Laboratoř cytogenomiky rostlin |  |  |  | 15 | 2 | p
112 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Pracovna pro Laboratoř cytogenomiky rostlin |  |  |  | 15 | 2 | p
113 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Pracovna pro Laboratoř cytogenomiky rostlin |  |  |  | 15 | 2 | p
114 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus | Mgr. | Martin | Lysák | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Pracovna pro Laboratoř cytogenomiky rostlin |  |  |  | 15 | 2 | p
115 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř |  | Sdílená laboratorní infrastruktura – sklad, lze sdílet. |  |  | 15 |  | l
116 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř |  | Sdílená laboratorní infrastruktura – sklad, lze sdílet. |  |  | 15 |  | l
117 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř |  | Sdílená laboratorní infrastruktura – chladová místnost (4°C), lze sdílet. |  |  | 15 |  | l
118 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř |  | Sdílená laboratorní infrastruktura – hlubokomrazící boxy 25m2, lze sdílet. |  |  | 25 |  | l
119 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř |  | Sdílená laboratorní infrastruktura – zbývající, ?zásobovací rama, autoklávy, mytí a sterilizace laboratorního skla. |  |  | 45 |  | l
120 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř |  | Skleník |  |  | 60 |  | l
121 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř |  | Růstová klimatická komora - fytotron |  |  | 15 |  | l
122 | 2 Genomika a proteomika biologických systémů | Fajkus |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř |  | Růstová klimatická komora - fytotron |  |  | 15 |  | l
123 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | MR 7T – vyšetřovna. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY JEŠTĚ V DOKUMNETU. NÁSLEDNĚ ZMĚNĚNO. | 7T magnet: vyšetřovna optimálně 18x25m – pro variantu nejlevnějšího stínění. V případě dražšího a těžšího stínění (cca 10 mil. Kč navíc) je možno mít i menší podlahovou plochu místnosti (cca 8 x 17 m = 136 m2). Tato plocha je stanovena tak, aby pokryla zónu s polem >5G, do níž je nutno zabránit volnému vstupu. Tato zóna může případně zasahovat i vně budovy, budou-li instalovány zábrany. Možnými dodavateli jsou fy Siemens a Philips. Za firmu Siemens je ohledně technických specifikací a ceny kontaktní osobou Ing. Golovinský. Zařízení je extrémně těžké – stínící klec váží 230 tun, samotný magnet 35 tun. Je nutné pískové lože kvůli chvění (zejména problematické bývají kmitočty 5-30 Hz). Nad místností nesmí nic být (do takové vertikální vzdálenosti, že je neekonomické plánovat vícepodlažní budovu), je nutná samostatná budova! Nabízí se spojení s CF Strukturní biologie (NMR prof. Koči) – obě CF by mohly být v rámci jedné budovy, ale tak, aby se navzájem nerušily. Technická místnost by mohla být zařízena v rámci plánovaných 450m2., v případě menší plochy (136m2) musí být plocha na tech. místnost plánována samostatně. Ovladovna 15m2 musí být vždy mimo 5G zónu. | Pacienti | 240 |  | l
124 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | MR 7T – technická místnost. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY JEŠTĚ V DOKUMNETU. | 7T magnet: vyšetřovna optimálně 18x25m – pro variantu nejlevnějšího stínění. V případě dražšího a těžšího stínění (cca 10 mil. Kč navíc) je možno mít i menší podlahovou plochu místnosti (cca 8 x 17 m = 136 m2). Tato plocha je stanovena tak, aby pokryla zónu s polem >5G, do níž je nutno zabránit volnému vstupu. Tato zóna může případně zasahovat i vně budovy, budou-li instalovány zábrany. Možnými dodavateli jsou fy Siemens a Philips. Za firmu Siemens je ohledně technických specifikací a ceny kontaktní osobou Ing. Golovinský. Zařízení je extrémně těžké – stínící klec váží 230 tun, samotný magnet 35 tun. Je nutné pískové lože kvůli chvění (zejména problematické bývají kmitočty 5-30 Hz). Nad místností nesmí nic být (do takové vertikální vzdálenosti, že je neekonomické plánovat vícepodlažní budovu), je nutná samostatná budova! Nabízí se spojení s CF Strukturní biologie (NMR prof. Koči) – obě CF by mohly být v rámci jedné budovy, ale tak, aby se navzájem nerušily. Technická místnost by mohla být zařízena v rámci plánovaných 450m2., v případě menší plochy (136m2) musí být plocha na tech. místnost plánována samostatně. Ovladovna 15m2 musí být vždy mimo 5G zónu. | Pacienti | 15 |  | l
125 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | MR 7T – ovladovna. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY JEŠTĚ V DOKUMNETU. | 7T magnet: vyšetřovna optimálně 18x25m – pro variantu nejlevnějšího stínění. V případě dražšího a těžšího stínění (cca 10 mil. Kč navíc) je možno mít i menší podlahovou plochu místnosti (cca 8 x 17 m = 136 m2). Tato plocha je stanovena tak, aby pokryla zónu s polem >5G, do níž je nutno zabránit volnému vstupu. Tato zóna může případně zasahovat i vně budovy, budou-li instalovány zábrany. Možnými dodavateli jsou fy Siemens a Philips. Za firmu Siemens je ohledně technických specifikací a ceny kontaktní osobou Ing. Golovinský. Zařízení je extrémně těžké – stínící klec váží 230 tun, samotný magnet 35 tun. Je nutné pískové lože kvůli chvění (zejména problematické bývají kmitočty 5-30 Hz). Nad místností nesmí nic být (do takové vertikální vzdálenosti, že je neekonomické plánovat vícepodlažní budovu), je nutná samostatná budova! Nabízí se spojení s CF Strukturní biologie (NMR prof. Koči) – obě CF by mohly být v rámci jedné budovy, ale tak, aby se navzájem nerušily. Technická místnost by mohla být zařízena v rámci plánovaných 450m2., v případě menší plochy (136m2) musí být plocha na tech. místnost plánována samostatně. Ovladovna 15m2 musí být vždy mimo 5G zónu. | Pacienti | 15 |  | l
126 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | MR 3T- vyšetřovna | 3T magnet: stínění magnetu je jeho součástí a je v ceně, hmotnost 13 tun. | Pacienti | 40 |  | l
127 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | MR 3T- technická místnost | 3T magnet: stínění magnetu je jeho součástí a je v ceně, hmotnost 13 tun. |  | 15 |  | l
128 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | MR 3T- ovladovna | 3T magnet: stínění magnetu je jeho součástí a je v ceně, hmotnost 13 tun. |  | 15 |  | l
129 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | MR 9,4T- vyšetřovna | 9,4 T magnet: magnet s aktivním stíněním, hmotnost 16 tun. Určen nejen pro měření zvířat, ale i materiálů, potravin,… |  | 40 |  | l
130 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | MR 9,4T-technická místnost | 9,4 T magnet: magnet s aktivním stíněním, hmotnost 16 tun. Určen nejen pro měření zvířat, ale i materiálů, potravin,… |  | 15 |  | l
131 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | MR 9,4T - ovladovna | 9,4 T magnet: magnet s aktivním stíněním, hmotnost 16 tun. Určen nejen pro měření zvířat, ale i materiálů, potravin,… |  | 15 |  | l
132 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Minizvířetník. Pro zvířetník je nutná akreditace dle zákonů ČR (již harmonizovaných s normami EU). Je sice uvažován jen jako dočasný zvířetník pro drobné hlodavce (myš, potkan, resp. králík), do kterého by zvíře dovezl pracovník pověřený vedoucím pokusu za účelem neinvazivního vyšetření a v němž by zvíře pobývalo jen po dobu aklimatizace, čekání na vyšetření nebo transport, ovšem dle 246/1992 Sb. v platném znění minimálně celá animální jednotka ("zařízení") musí mít akreditaci "uživatelského zařízení". Podle tohoto zákona je i diagnostické zobrazování v anestézii pokusem. | Zřizování nového akreditovaného zvířetníku se sice jeví jako zbytečně nákladné, ale dle jednání s ing. Pípalovou zřejmě nelze toto zařízení považovat za součást samostatně akreditovaného centrálního zvířetníku jako "chovatelského zařízení" s tomu odpovídajícím technickým a organizačním zajištěním. Snad by ale bylo možné uvažovat sdruženou akreditaci jistého souboru objektů v rámci CEITECu (zákon zjevně akcentuje místní vymezení "zařízení") jako "uživatelského zařízení". Stávající centrální zvířetník UKB lze využít jen jako dodavatele. |  | 20 |  | l
133 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Kabinka | 2 kabinky k 7T MR a 2 kabinky k 3T MR. Každá 1m2. Přípravna je prostor mezi kabinkami, MR vyšetřovnou a MR ovladovnou (přístup do každé z vyjmenovaných prostor). Přípravna může být jediná pokud bude situována s přístupem do obou magnetů ovladoven a všech kabinek, popř musí být vždy jedna pro každý magnet. Odhadovaná plocha cca 10 m2. | Pacienti | 1 |  | l
134 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Kabinka | 2 kabinky k 7T MR a 2 kabinky k 3T MR. Každá 1m2. Přípravna je prostor mezi kabinkami, MR vyšetřovnou a MR ovladovnou (přístup do každé z vyjmenovaných prostor). Přípravna může být jediná pokud bude situována s přístupem do obou magnetů ovladoven a všech kabinek, popř musí být vždy jedna pro každý magnet. Odhadovaná plocha cca 10 m2. | Pacienti | 1 |  | l
135 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Kabinka | 2 kabinky k 7T MR a 2 kabinky k 3T MR. Každá 1m2. Přípravna je prostor mezi kabinkami, MR vyšetřovnou a MR ovladovnou (přístup do každé z vyjmenovaných prostor). Přípravna může být jediná pokud bude situována s přístupem do obou magnetů ovladoven a všech kabinek, popř musí být vždy jedna pro každý magnet. Odhadovaná plocha cca 10 m2. | Pacienti | 1 |  | l
136 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Kabinka | 2 kabinky k 7T MR a 2 kabinky k 3T MR. Každá 1m2. Přípravna je prostor mezi kabinkami, MR vyšetřovnou a MR ovladovnou (přístup do každé z vyjmenovaných prostor). Přípravna může být jediná pokud bude situována s přístupem do obou magnetů ovladoven a všech kabinek, popř musí být vždy jedna pro každý magnet. Odhadovaná plocha cca 10 m2. | Pacienti | 1 |  | l
137 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Přípravna | 2 kabinky k 7T MR a 2 kabinky k 3T MR. Každá 1m2. Přípravna je prostor mezi kabinkami, MR vyšetřovnou a MR ovladovnou (přístup do každé z vyjmenovaných prostor). Přípravna může být jediná pokud bude situována s přístupem do obou magnetů ovladoven a všech kabinek, popř musí být vždy jedna pro každý magnet. Odhadovaná plocha cca 10 m2. | Pacienti | 10 |  | l
138 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Přípravna zvířat a laboratorních vzorků do zvířecího MR | Přípravna zvířat (vzorků a materiálu) – požadavky na prostor pro max. cca 10 hlodavců jsou minimální, náročnější je splnění podmínek na výměnu vzduchu, teplotu, vlhkost, osvětlení, hluk. |  | 20 |  | l
139 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Místnost pro laboranty | Zázemí pro 3-4 laboranty na směnu (dohromady ke všem třem magnetům). Zázemí pro laboranty je případně možno sdílet s lidmi od NMR prof. Koči |  | 15 | 3 | l
140 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Místnost pro techniky | Obsazení - min. 15 lidí (ve všech čtyřech místnostech pro techniky) |  | 15 | 3 | l
141 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Místnost pro techniky | Obsazení - min. 15 lidí (ve všech čtyřech místnostech pro techniky) |  | 15 | 3 | l
142 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Místnost pro techniky | Obsazení - min. 15 lidí (ve všech čtyřech místnostech pro techniky) |  | 15 | 3 | l
143 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Místnost pro techniky | Obsazení - min. 15 lidí (ve všech čtyřech místnostech pro techniky) |  | 15 | 3 | l
144 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Sklad náhradních dílů MR |  |  | 25 |  | l
145 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Elektrotechnická a mechanická dílna |  |  | 15 |  | l
146 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Elektrotechnická laboratoř |  |  | 15 |  | l
147 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Vnější prostory |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Vnější chladící jednotka | Chladící jednotka samostatná, musí být venku, nesmí se přenášet chvění, nutné je zapuštění do země. |  | 12 |  | l
148 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Vnější prostory |  | Laboratoř | CF Funkční zobrazování | Zkapalňovač helia atd. (heliové hospodářství) | Zkapalňovač helia – společná s NMR prof. Koči (výhodnost společného využití konzultována s dr. Fialou), zatím není započítáno do ceny. Stálo by 15 mil.Kč. |  | 150 |  | l
149 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | CF Funkční zobrazování | Pracovna pro vedoucího programu |  |  | 15 | 1 | p
150 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | CF Funkční zobrazování | Pracovna administrativního pracovníka |  |  | 15 | 1 | p
151 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | CF Funkční zobrazování | Pracovna (Prof./Doc.) |  |  | 15 | 2 | p
152 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | CF Funkční zobrazování | Pracovna (Prof./Doc.) |  |  | 15 | 2 | p
153 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | CF Funkční zobrazování | Pracovna (Prof./Doc.) |  |  | 15 | 2 | p
154 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | CF Funkční zobrazování | Pracovna (Prof./Doc.) |  |  | 15 | 2 | p
155 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | CF Funkční zobrazování | Pracovna (výzkumný a technický prac.) |  |  | 15 | 2 | p
156 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Ivan | Rektor | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | CF Funkční zobrazování | Pracovna pro externí uživatele core facility |  |  | 15 | 2 | p
157 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. RNDr. | Petr | Dubový | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.1 Laboratoř pro celulární a molekulární neurobiologii | Laboratoř pro IHC (imunohistologie), přípravu vzorků a konfokální mikroskopy | Klimatizace, standardní požadavky, neprašné prostředí. |  | 25 |  | l
158 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. RNDr. | Petr | Dubový | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.1 Laboratoř pro celulární a molekulární neurobiologii | Laboratoř pro IHC (imunohistologie), přípravu vzorků a konfokální mikroskopy | Klimatizace, standardní požadavky, neprašné prostředí. |  | 25 |  | l
159 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. RNDr. | Petr | Dubový | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.1 Laboratoř pro celulární a molekulární neurobiologii | Laboratoř pro IHC (imunohistologie), přípravu vzorků a konfokální mikroskopy | Klimatizace, standardní požadavky, neprašné prostředí. |  | 25 |  | l
160 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. RNDr. | Petr | Dubový | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.1 Laboratoř pro celulární a molekulární neurobiologii | Laboratoř pro tkáňové kultury | Klimatizace, HEPAfiltr, spojení s hygienickou smyčkou – čisté, ale ne superčisté prostory – upřesnit stupeň požadavku (dle jaké normy) |  | 30 |  | l
161 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. RNDr. | Petr | Dubový | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.1 Laboratoř pro celulární a molekulární neurobiologii | Hygienická smyčka v přístupu do laboratoře pro tkáňové kultury | Klimatizace. |  | 0 |  | l
162 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. RNDr. | Petr | Dubový | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.1 Laboratoř pro celulární a molekulární neurobiologii | Neurofarmakologická laboratoř | Klimatizace. |  | 20 |  | l
163 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. RNDr. | Petr | Dubový | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.1 Laboratoř pro celulární a molekulární neurobiologii | Neurofarmakologická laboratoř | Klimatizace. |  | 20 |  | l
164 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. RNDr. | Petr | Dubový | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.1 Laboratoř pro celulární a molekulární neurobiologii | Hygienická smyčka v přístupu do neurofarmakologických laboratoří. | Klimatizace, Zajistit přístup přes smyčku do obou neurofarm. lab. |  | 15 |  | l
165 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. RNDr. | Petr | Dubový | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.1 Laboratoř pro celulární a molekulární neurobiologii | Příruční sklad chemikálií a laboratorních potřeb | Klimatizace. |  | 20 |  | l
166 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. RNDr. | Petr | Dubový | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.1 Laboratoř pro celulární a molekulární neurobiologii | Prostor pro hluboko mrazící box -80C | Klimatizace, nutný odvod tepla. |  | 15 |  | l
167 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. RNDr. | Petr | Dubový | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | KL5.1 Laboratoř pro celulární a molekulární neurobiologii | Pracovna (Prof./Doc.) |  |  | 15 | 2 | p
168 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. RNDr. | Petr | Dubový | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | KL5.1 Laboratoř pro celulární a molekulární neurobiologii | Pracovna (Prof./Doc.) |  |  | 15 | 2 | p
169 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Doc. MUDr. | Radovan | Přikryl | Ph.D. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.2 Laboratoř kognitivních a behaviorálnách věd | Elektrofyziologická laboratoř 1 | Klimatizace. Odstínění a odrušení pro vysoké a nízké frekvenční složky spektra – Faradayova klec + oddělené a odrušené rozvody. Akustická izolace. | Pacienti | 20 |  | l
170 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Doc. MUDr. | Radovan | Přikryl | Ph.D. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.2 Laboratoř kognitivních a behaviorálnách věd | Elektrofyziologická laboratoř 2 | Klimatizace. Odstínění a odrušení pro vysoké a nízké frekvenční složky spektra – Faradayova klec + oddělené a odrušené rozvody. | Pacienti | 20 |  | l
171 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Doc. MUDr. | Radovan | Přikryl | Ph.D. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.2 Laboratoř kognitivních a behaviorálnách věd | Elektrofyziologická laboratoř 3 | Klimatizace. Odstínění a odrušení pro vysoké a nízké frekvenční složky spektra – Faradayova klec + oddělené a odrušené rozvody. | Pacienti | 20 |  | l
172 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Doc. MUDr. | Radovan | Přikryl | Ph.D. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.2 Laboratoř kognitivních a behaviorálnách věd | Laboratoř pro počítačové vyhodnocování dat | Klimatizace. |  | 15 |  | l
173 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Doc. MUDr. | Radovan | Přikryl | Ph.D. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.2 Laboratoř kognitivních a behaviorálnách věd | Laboratoř pro počítačové vyhodnocování dat | Klimatizace. |  | 15 |  | l
174 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Doc. MUDr. | Radovan | Přikryl | Ph.D. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | KL5.2 Laboratoř kognitivních a behaviorálnách věd | Pracovna (Prof./Doc.) |  |  | 15 | 2 | p
175 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Doc. MUDr. | Radovan | Přikryl | Ph.D. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | KL5.2 Laboratoř kognitivních a behaviorálnách věd | Pracovna (Prof./Doc.) |  |  | 15 | 2 | p
176 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Doc. MUDr. | Radovan | Přikryl | Ph.D. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | KL5.2 Laboratoř kognitivních a behaviorálnách věd | Pracovna (Prof./Doc.) |  |  | 15 | 2 | p
177 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Josef | Bednařík | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.3 Laboratoř pro výzkum bolesti | Elektrofyziologická laboratoř | Klimatizace, není potřeba zvláštní stínění, do laboratoře budou chodit pacienti – společné zázemí (čekárna) s KL5.2 pro kognitivní a behaviorální vědy (metry jsou započteny tam). Nutná přímá návaznost s KL5.2. | Pacienti | 20 |  | l
178 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Josef | Bednařík | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.3 Laboratoř pro výzkum bolesti | Laboratoř pro počítačové vyhodnocování dat | Klimatizace. |  | 15 |  | l
179 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Josef | Bednařík | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | KL5.3 Laboratoř pro výzkum bolesti | Pracovna (Prof./Doc.) |  |  | 15 | 2 | p
180 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Prof. MUDr. | Josef | Bednařík | CSc. | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | KL5.3 Laboratoř pro výzkum bolesti | Pracovna (post-doc) |  |  | 15 | 2 | p
181 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Ing. | Michal | Mikl |  | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.4 Laboratoř výpočetních neurověd | Laboratoř pro počítačové vyhodnocování dat |  |  | 15 |  | l
182 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Ing. | Michal | Mikl |  | Přístavek, pavilon |  | Laboratoř | KL5.4 Laboratoř výpočetních neurověd | Laboratoř modelování a simulací |  |  | 15 |  | l
183 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Ing. | Michal | Mikl |  | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | KL5.4 Laboratoř výpočetních neurověd | Pracovna (post-doc) |  |  | 15 | 2 | p
184 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Ing. | Michal | Mikl |  | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | KL5.4 Laboratoř výpočetních neurověd | Pracovna (Ph.D. stud) |  |  | 15 | 2 | p
185 | 3 Aplikované neurovědy | Brázdil | Ing. | Michal | Mikl |  | Přístavek, pavilon |  | Pracovna | KL5.4 Laboratoř výpočetních neurověd | Pracovna (výzkumný a technický prac.) |  |  | 15 | 2 | p
186 | 3 Genomika a proteomika biologických systémů | Společné | Doc. RNDr. | Petr | Společné | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | Zasedací místnost | Zasedací místnost s knihovnou a videokonferenčním vybavením |  |  | 30 |  | o
187 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon | Nadzemní podlaží | Laboratoř | CF Laboratoř pro vysoce infekční organismy | Kultivace vysoce infekčních organismů, izolace NK, uchovávání vzorků. | Nutné návaznosti: genomická CF, laboratoře klinické genomiky, laboratoře molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens, laboratoře molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu, proteomické laboratoře |  | 40 |  | l
188 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon | Nadzemní podlaží | Laboratoř | CF Laboratoř pro vysoce infekční organismy | Kultivace vysoce infekčních organismů, izolace NK, uchovávání vzorků. | Nutné návaznosti: genomická CF, laboratoře klinické genomiky, laboratoře molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens, laboratoře molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu, proteomické laboratoře |  | 20 |  | l
189 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | CF Laboratoř pro vysoce infekční organismy | Pracovna obsluhy laboratoří |  |  | 15 | 2 | p
190 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens | Kultivace vysoce infekčních organismů, izolace NK, uchovávání vzorků. |  |  | 60 |  | l
191 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens | Kultivace vysoce infekčních organismů, izolace NK, uchovávání vzorků. |  |  | 40 |  | l
192 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens | Kultivace vysoce infekčních organismů, izolace NK, uchovávání vzorků. |  |  | 25 |  | l
193 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens | Kultivace vysoce infekčních organismů, izolace NK, uchovávání vzorků. |  |  | 20 |  | l
194 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens | Kultivace vysoce infekčních organismů, izolace NK, uchovávání vzorků. |  |  | 20 |  | l
195 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens | Pracovna obsluhy laboratoří |  |  | 15 | 2 | p
196 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens | Pracovna obsluhy laboratoří |  |  | 15 | 2 | p
197 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens | Pracovna obsluhy laboratoří |  |  | 15 | 2 | p
198 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens | Pracovna obsluhy laboratoří |  |  | 15 | 2 | p
199 | 3 Molekulární medicína | Mayer | MUDr. | Tomáš | Freiberger | Ph.D. | Pavilon | Nadzemní podlaží | Laboratoř | Laboratoř molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu | Imunologická a alergologická laboratoř |  |  | 40 |  | l
200 | 3 Molekulární medicína | Mayer | MUDr. | Tomáš | Freiberger | Ph.D. | Pavilon | Nadzemní podlaží | Laboratoř | Laboratoř molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu | Imunologická a alergologická laboratoř |  |  | 40 |  | l
201 | 3 Molekulární medicína | Mayer | MUDr. | Tomáš | Freiberger | Ph.D. | Pavilon | Nadzemní podlaží | Laboratoř | Laboratoř molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu | Imunologická a alergologická laboratoř |  |  | 20 |  | l
202 | 3 Molekulární medicína | Mayer | MUDr. | Tomáš | Freiberger | Ph.D. | Pavilon | Nadzemní podlaží | Laboratoř | Laboratoř molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu | Imunologická a alergologická laboratoř |  |  | 20 |  | l
203 | 3 Molekulární medicína | Mayer | MUDr. | Tomáš | Freiberger | Ph.D. | Pavilon | Nadzemní podlaží | Laboratoř | Laboratoř molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu | Imunologická a alergologická laboratoř |  |  | 20 |  | l
204 | 3 Molekulární medicína | Mayer | MUDr. | Tomáš | Freiberger | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu | Pracovna obsluhy laboratoří |  |  | 15 | 2 | p
205 | 3 Molekulární medicína | Mayer | MUDr. | Tomáš | Freiberger | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu | Pracovna obsluhy laboratoří |  |  | 15 | 2 | p
206 | 3 Molekulární medicína | Mayer | MUDr. | Tomáš | Freiberger | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu | Pracovna obsluhy laboratoří |  |  | 15 | 2 | p
207 | 3 Molekulární medicína | Mayer | MUDr. | Tomáš | Freiberger | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Laboratoř molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu | Pracovna obsluhy laboratoří |  |  | 15 | 2 | p
208 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu | Sdílená laboratorní infrastruktura – komplet. |  |  | 20 |  | l
209 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | Genomická CF | DNA sekvenace | Nutné návaznosti: laboratoře klinické genomiky, laboratoře molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens, laboratoře molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu, proteomické laboratoře. Celoroční větrání a klimatizace. zálohování el. – diesel, UPS celoroční větrání a klimatizace – přesná, bezprašné prostředí, odvětrání. |  | 40 |  | l
210 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | Genomická CF | Příprava sekvenačních knihoven | Nutné návaznosti: laboratoře klinické genomiky, laboratoře molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens, laboratoře molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu, proteomické laboratoře. Celoroční větrání a klimatizace. zálohování el. – diesel, UPS celoroční větrání a klimatizace – přesná, bezprašné prostředí, odvětrání. |  | 20 |  | l
211 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | Genomická CF | Uchování vzorků | Nutné návaznosti: laboratoře klinické genomiky, laboratoře molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens, laboratoře molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu, proteomické laboratoře. Celoroční větrání a klimatizace. zálohování el. – diesel, UPS celoroční větrání a klimatizace – přesná, bezprašné prostředí, odvětrání. |  | 15 |  | l
212 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | Genomická CF | Konstrukce a správa DNA knihoven | Nutné návaznosti: laboratoře klinické genomiky, laboratoře molekulární mikrobiologie pro studium infekčního agens, laboratoře molekulární imunologie a alergologie pro studium makroorganismu, proteomické laboratoře. Celoroční větrání a klimatizace. zálohování el. – diesel, UPS celoroční větrání a klimatizace – přesná, bezprašné prostředí, odvětrání. |  | 25 |  | l
213 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Genomická CF | Pracovna obsluhy sekvenace |  |  | 15 | 2 | p
214 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Doc. MUDr. | David | Šmajs | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | Genomická CF | Pracovna konstrukce knihoven |  |  | 15 | 2 | p
215 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | Izolace NK proteinů |  |  | 30 |  | l
216 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | Separace - CellSorter |  |  | 30 |  | l
217 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | PCR 1 (22m2) |  |  | 30 |  | l
218 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | PCR 2 (22m2) |  |  | 30 |  | l
219 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | PCR 3 (22m2) |  |  | 30 |  | l
220 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | PCR 4 (22m2) |  |  | 30 |  | l
221 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | Elektroforéza |  |  | 30 |  | l
222 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | Chipy |  |  | 30 |  | l
223 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | Sekvenování |  |  | 30 |  | l
224 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | Standardní laboratoř |  |  | 30 |  | l
225 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | Sklad M2, mrazicí boxy | Klimatizováno pro lednice, mražáky, Revca) – pokojová teplota (do 25 °C), Sklad pro kontejnery s tekutým dusíkem – klimatizace s větráním kvůli dusíku |  | 20 |  | l
226 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | Sklad | Klimatizováno pro lednice, mražáky, Revca) – pokojová teplota (do 25 °C) |  | 20 |  | l
227 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | Sklad | Sklad chemikálií |  | 15 |  | l
228 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Laboratoř | 4CF.2 Klinická genomika | Sklad | Sklad pro kontejnery s tekutým dusíkem – klimatizace s větráním kvůli dusíku |  | 15 |  | l
229 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | 4CF.2 Klinická genomika | Pracovna 1 |  |  | 15 | 2 | p
230 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | 4CF.2 Klinická genomika | Pracovna 2 |  |  | 15 | 2 | p
231 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | 4CF.2 Klinická genomika | Pracovna 3 |  |  | 15 | 2 | p
232 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | 4CF.2 Klinická genomika | Pracovna x |  |  | 15 | 2 | p
233 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | 4CF.2 Klinická genomika | Pracovna 4 |  |  | 15 | 2 | p
234 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | 4CF.2 Klinická genomika | Pracovna 5 |  |  | 15 | 2 | p
235 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | 4CF.2 Klinická genomika | Pracovna 6 |  |  | 15 | 2 | p
236 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | 4CF.2 Klinická genomika | Pracovna |  |  | 15 | 2 | p
237 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | 4CF.2 Klinická genomika | Pracovna 7 |  |  | 15 | 2 | p
238 | 3 Molekulární medicína | Mayer | RNDr. | Šárka | Pospíšilová | Ph.D. | Pavilon |  | Pracovna | 4CF.2 Klinická genomika | Pracovna |  |  | 15 | 2 | p
239 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Mgr. | Martin | Trbušek | Dr. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | 4 KL.1 Laboratoř molekulární onkologie | Mikrobiologie |  |  | 30 |  | l
240 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Mgr. | Martin | Trbušek | Dr. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | 4 KL.1 Laboratoř molekulární onkologie | Separace - zpracování krve |  |  | 30 |  | l
241 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Mgr. | Martin | Trbušek | Dr. | Pavilon |  | Laboratoř | 4 KL.1 Laboratoř molekulární onkologie | Standardní laboratoř |  |  | 30 |  | l
242 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Mgr. | Martin | Trbušek | Dr. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | 4 KL.1 Laboratoř molekulární onkologie | Laboratoř tkáňových kultur s hygienickou smyčkou | Celkově požadováno 30 m2 pro 2 Laboratoře tkáňových kultur s hygienickou smyčkou, přiložen náčrtek. |  | 20 |  | l
243 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Mgr. | Martin | Trbušek | Dr. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | 4 KL.1 Laboratoř molekulární onkologie | Laboratoř tkáňových kultur s hygienickou smyčkou | Celkově požadováno 30 m2 pro 2 Laboratoře tkáňových kultur s hygienickou smyčkou, přiložen náčrtek. |  | 20 |  | l
244 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Mgr. | Martin | Trbušek | Dr. | Pavilon | Přízemí | Laboratoř | 4 KL.1 Laboratoř molekulární onkologie | Hygienická smyčka pro laboratoř tkáňových kultur | Celkově požadováno 30 m2 pro 2 Laboratoře tkáňových kultur s hygienickou smyčkou, přiložen náčrtek. |  | 10 |  | l
245 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Mgr. | Martin | Trbušek | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | 4 KL.1 Laboratoř molekulární onkologie | Pracovna 1 |  |  | 16 | 2 | p
246 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Mgr. | Martin | Trbušek | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | 4 KL.1 Laboratoř molekulární onkologie | Pracovna 2 |  |  | 16 | 2 | p
247 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Mgr. | Martin | Trbušek | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | 4 KL.1 Laboratoř molekulární onkologie | Pracovna 3 |  |  | 16 | 2 | p
248 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Mgr. | Martin | Trbušek | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | 4 KL.1 Laboratoř molekulární onkologie | Pracovna |  |  | 16 | 2 | p
249 | 3 Molekulární medicína | Mayer | Mgr. | Martin | Trbušek | Dr. | Pavilon |  | Pracovna | 4 KL.1 Laboratoř molekulární onkologie | Pracovna |  |  | 16 | 2 | p
250 | 3 Molekulární medicína | Společné |  |  |  |  | Pavilon |  | Společné | Čekárna | Čekárna - společná pro program 03 Aplikované neurovědy a molekulární medicína, nutný přístup pacientů. |  | Pacienti | 15 |  | o
251 | 3 Molekulární medicína | Společné |  |  |  |  | Pavilon |  | Společné | Recepce | Recepce - společná pro program 03 Aplikované neurovědy a molekulární medicína, nutný přístup pacientů. Původně požadováno 10m2 společně s kartotékou, v seznamu rozděleno. |  | Pacienti | 5 |  | o
252 | 3 Molekulární medicína | Společné |  |  |  |  | Pavilon |  | Společné | Kartotéka | Kartotéka - společná pro program 03 Aplikované neurovědy a molekulární medicína, nutný přístup pacientů. Původně požadováno 10m2 společně s recepce, v seznamu rozděleno. |  | Pacienti | 5 |  | o
253 | 3 Molekulární medicína | Společné |  |  |  |  | Pavilon |  | Společné | Odběrová místnost | Odběrová místnost - společná pro program 03 Aplikované neurovědy a molekulární medicína, nutný přístup pacientů. Využití bude pro všechny laboratoře/součásti pracující s lidmi. |  | Pacienti | 12 |  | o
254 | 3 Molekulární medicína | Společné |  |  |  | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | Zasedací místnost | Zasedací místnost s knihovnou a videokonferenčním vybavením |  |  | 30 |  | o
255 | 5 Biomedicínské technologie | Provazník | Prof. Ing. | Ivo | Provazník | Ph.D. | Pavilon | Suterén, přízemí | Laboratoř | Stíněná komora |  | Elektromagnetické odstínění (faradayova klec – náklady cca 43 mil. Kč), klimatizace, optická počítačová síť, oddělená rozvodná síť. Umístění laboratoře v suterénu/přízemí (čím níže tím lépe). Vibrace škodí. Možnost úplného zatemnění laboratoře. Nad laboratoří mohou být další patra. |  | 20 |  | l
256 | 5 Biomedicínské technologie | Provazník | Prof. Ing. | Ivo | Provazník | Ph.D. | Pavilon | Suterén, přízemí | Laboratoř | Buněčná laboratoř |  | Čisté prostory, (HEPA filtry), přívod deionizované vody, vakuum. |  | 50 |  | l
257 | 5 Biomedicínské technologie | Provazník | Prof. Ing. | Ivo | Provazník | Ph.D. | Pavilon | Suterén, přízemí | Laboratoř | Laboratoř elektrofyziologie srdce |  | Klimatizace, úplné zatemnění, přívod deionizované vody, vakuum. V rámci laboratoře bude pracováno se zvířaty. Pro jejich chov bude využíván centrální zvířetník kampusu, pro pokusy budou zvířata přepravena do laboratoře výzkumu elektrofyziologie srdce kde budou „spotřebována“. Pro laboratoř bude zapotřebí akreditace pro chov 1 zvířete (po dobu experimentu) |  | 70 |  | l
258 | 5 Biomedicínské technologie | Provazník | Prof. Ing. | Ivo | Provazník | Ph.D. | Pavilon | Suterén, přízemí | Laboratoř | Laboratoř zpracování biosignálů |  | Klimatizace | Pacienti | 70 |  | l
259 | 5 Biomedicínské technologie | Jan | Prof. Ing. | Jiří | Jan | CSc. | Pavilon |  | Laboratoř | laboratoř ultrasonografie |  | Klimatizace, úplné zatemnění | Pacienti | 70 |  | l
260 | 5 Biomedicínské technologie | Jan | Prof. Ing. | Jiří | Jan | CSc. | Pavilon |  | Laboratoř | laboratoř zpracování medicínských dat |  | Klimatizace, úplné zatemnění | Pacienti | 70 |  | l
261 | 5 Biomedicínské technologie | Jan | Prof. Ing. | Jiří | Jan | CSc. | Pavilon |  | Laboratoř | Vyšetřovna CT |  | Požadavky na vyšetřovny RTG a CT jsou standardní, nicméně nedají se stručně popsat bez předložení podrobných technických výkresů. Jde o odstínění, zdvojené podlahy, nosnost podlah, … | Pacienti | 40 |  | l
262 | 5 Biomedicínské technologie | Jan | Prof. Ing. | Jiří | Jan | CSc. | Pavilon |  | Laboratoř | Ovladovna CT |  |  | Pacienti | 15 |  | l
263 | 5 Biomedicínské technologie | Jan | Prof. Ing. | Jiří | Jan | CSc. | Pavilon |  | Laboratoř | Vyšetřovna RTG |  | Požadavky na vyšetřovny RTG a CT jsou standardní, nicméně nedají se stručně popsat bez předložení podrobných technických výkresů. Jde o odstínění, zdvojené podlahy, nosnost podlah, … | Pacienti | 40 |  | l
264 | 5 Biomedicínské technologie | Jan | Prof. Ing. | Jiří | Jan | CSc. | Pavilon |  | Laboratoř | Přípravna |  |  | Pacienti | 8 |  | l
265 | 5 Biomedicínské technologie | Jícha | Prof. Ing. | Miroslav | Jícha | CSc. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř |  | Klimatizace, podrobnější požadavky v příloze. | Pacienti | 56 |  | l
266 | 5 Biomedicínské technologie | Jícha | Prof. Ing. | Miroslav | Jícha | CSc. | Pavilon |  | Laboratoř | Laboratoř |  | Včetně vstupního zádveří (dekontaminace) – čisté prostory, podrobnější požadavky v příloze. | Pacienti | 56 |  | l
267 | 5 Biomedicínské technologie | Jícha | Prof. Ing. | Miroslav | Jícha | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | Pracovna | Pracovna pro 3 členy týmu. |  |  | 16 | 2 | p
268 | 6 IT | Matyska | Doc. RNDr. | Luděk | Matyska | CSc. | Pavilon | Suterén | Laboratoř | Společná serverovna | Společná serverovna pro IT pro celý CEITEC |  |  | 100 |  | l
269 | 6 IT | Matyska | Doc. RNDr. | Luděk | Matyska | CSc. | Pavilon |  | Pracovna | Pracovna pro IT | Společná pracovna pro IT |  |  | 24 |  | p
270 | 7 Společné | Společné |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř | MCBCE | Kryobanka pro CEITEC | Kryobanka s centrálním zásobníkem a rozvodem tekutého dusíku, kontejnery na uchovávání buněk, zamrazovacím zařízením a záložními hlubokomrazícími boxy, původně v programu Doc. Dvořáka. |  | 30 |  | l
271 | 7 Společné | Společné |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Laboratoř | MCBCE | Kryobanka pro CEITEC | Kryobanka s centrálním zásobníkem a rozvodem tekutého dusíku, kontejnery na uchovávání buněk, zamrazovacím zařízením a záložními hlubokomrazícími boxy, původně v programu Doc. Dvořáka. |  | 30 |  | l
272 | 7 Společné-admin | Společné |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Pracovna | Zázemí pro administrativu |  |  |  | 20 | 2 | p
273 | 7 Společné-admin | Společné |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Pracovna | Zázemí pro administrativu |  |  |  | 20 | 1 | p
274 | 7 Společné-admin | Společné |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Pracovna | Zázemí pro administrativu |  |  |  | 20 | 1 | p
275 | 7 Společné-admin | Společné |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Pracovna | Zázemí pro administrativu |  |  |  | 15 | 2 | p
276 | 7 Společné-admin | Společné |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Pracovna | Zázemí pro administrativu |  |  |  | 15 | 2 | p
277 | 7 Společné-admin | Společné |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Pracovna | Zázemí pro administrativu |  |  |  | 15 | 2 | p
278 | 7 Společné-admin | Společné |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Pracovna | Zázemí pro administrativu |  |  |  | 15 | 2 | p
279 | 7 Společné-admin | Společné |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Pracovna | Zázemí pro administrativu |  |  |  | 15 | 2 | p
280 | 7 Společné-admin | Společné |  |  | Společné |  | Pavilon |  | Pracovna | Zázemí pro administrativu |  |  |  | 15 | 2 | p
6899.9
|  | PUČ laboratoří | [7 empty] | 4968
|  | PUČ pracoven | [7 empty] | 1805
|  | PUČ ostatní (zasedací místnosti, odběrová místnost…) | [7 empty] | 127
|  | Celkem: | [7 empty] | 6900
Ostatní plochy dle norem